## KATHETIRES
1 | Καθετήρες Αγγειογραφίας Περιφερικών Αγγείων από Nylon με πλέγμα και ακτινοσκιερό, (Tungsten Tip), λεπτυνόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρίς θηκάρι. Εσωτερική διάμετρος αυλού 0,042" στα 4F, αντοχή στα 1200 psi. ΜΗΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ : 65 , ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4Fr ,PIGTAIL
2 | Καθετήρες Αγγειογραφίας Περιφερικών Αγγείων από Nylon με πλέγμα και ακτινοσκιερό, (Tungsten Tip), λεπτυνόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρίς θηκάρι. Εσωτερική διάμετρος αυλού 0,042" στα 4F, 0,048" στα 5F, αντοχή στα 1200 psi. ΜΗΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ : 90 ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ : 4F ΣΧΗΜΑΤΑ: PIGTAIL,
3 | Καθετήρες Αγγειογραφίας Περιφερικών Αγγείων από Nylon με πλέγμα και ακτινοσκιερό, (Tungsten Tip), λεπτυνόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρίς θηκάρι. Εσωτερική διάμετρος αυλού 0,042" στα 0,048" στα 5F, αντοχή στα 1200 psi. ΜΗΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ : 110cm , ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ : 5F ΣΧΗΜΑΤΑ: PIGTAIL,
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 4 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες και σε μήκos 65 cm non-taper angled.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 4 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες και σε μήκos 100 cm non-taper angled.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 4 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες ,σε μήκos 65 cm ,COBRA.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 4 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες,σε μήκos 100 cm ,ΕΥΘΥΣ.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 4 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες ,σε μήκos 65 cm ,ΕΥΘΥΣ.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 4 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες,σε μήκos 100 cm ,HEADHUNTER I.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 4 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες,σε μήκos 100 cm ,SIMMONS I.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 4 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες,σε μήκos 100 cm ANGLED TAPER,.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 4 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες,σε μήκos 80 cm ,.COBRA II
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 4 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες,σε μήκos 100 cm ,.VERTEBRAL
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 5 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες ,σε μήκos 100 cm simmons II.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 5 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες ,σε μήκos 100 cm ,VERTEBRAL.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 5 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες ,σε μήκos 65 cm ,COBRA.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 5 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες ,σε μήκos 80 cm ,COBRA.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 5 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες ,σε μήκos 80 cm ,ΕΥΘΥΣ.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 5 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες.Να διατίθενται σε όλους τους τύπους σχήματος τελικού άκρου και σε μήκos 100 cm ,SIMMONS I.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 5 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες,σε μήκos 100 cm ,HEADHUNTER I.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 5 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες και σε μήκos 65 cm non-taper angled.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 5 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες και σε μήκos 100 cm non-taper angled.
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 5 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες,σε μήκos 80 cm ,.COBRA II
Υδρόφιλοι καθετήρες αγγειογραφίας 5 fr, για υερεκλεκτικό καθετηριασμό περιφερικής και εγκεφαλικής αγγείωσης μήκους 40 έως 150cm ατραυματικοί.Να είναι κατασκευασμένοι από PU με ειδική συρμάτινη πλέξη και ατραυματικό άκρο, έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν υπερεκλεκτικά, ένα συρμάτινο οδηγό ή ακόμη και έναν μικροκαθετήρα 3Fr στο επιθυμητό σημείο.Να διαθέτουν εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης έως και 40cm από το τελικό άκρο τους, για να μπορούν να περνάνε μέσα από πολύ ασβεστωμένα αγγεία και δύσκολες αγγειακές ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα των καθετήρων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, για να αντέχει σε χρονοβόρες διαδικασίες,σε μήκos 65 cm ,.COBRA II
Καθετήρας Αγγειογραφίας με υδρόφιλη επικάλυψη Legato, κατασκευασμένος από Soft Nylon Pebax με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση. Να διατίθεται σε 4Fr με εσωτερική διάμετρο 0,040''/1,02mm και αντοχή πίεσης έως 1200psi. Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 0,038”. Να διατίθεται σε μεγέθη 4FR και μήκη 65cm τύπου Vertebral .
Καθετήρας Αγγειογραφίας με υδρόφιλη επικάλυψη Legato, κατασκευασμένος από Soft Nylon Pebax με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση. Να διατίθεται σε 4Fr με εσωτερική διάμετρο 0,040''/1,02mm και αντοχή πίεσης έως 1200psi. Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 0,038”. Να διατίθεται σε μεγέθη 4 FR και μήκος 125cm, τύπου Vertebral
Καθετήρας Αγγειογραφίας με υδρόφιλη επικάλυψη Legato, κατασκευασμένος από Soft Nylon Pebax με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση. 5Fr με εσωτερική διάμετρο 0,046''/1,17mm και αντοχή πίεσης έως 1200psi. Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 0,038”. Να διατίθεται σε μεγέθη 5 fr και μήκη 65cm,τύπου hook 0,8 .
Καθετήρας Αγγειογραφίας με υδρόφιλη επικάλυψη Legato, κατασκευασμένος από Soft Nylon Pebax με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση. Να διατίθεται σε 4Fr με εσωτερική διάμετρο 0,040''/1,02mm και αντοχή πίεσης έως 1200psi. Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 0,038”.Να διατίθεται σε μεγέθη 4 fr και μήκη 65cm,τύπου hook 1.0.
Καθετήρας Αγγειογραφίας με υδρόφιλη επικάλυψη Legato, κατασκευασμένος από Soft Nylon Pebax με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση. Να διατίθεται σε 4Fr με εσωτερική διάμετρο 0,040''/1,02mm και αντοχή πίεσης έως 1200psi. Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 0,038”.Να διατίθεται σε μεγέθη 4 fr και μήκη 80cm,τύπου REUT .
Καθετήρας Αγγειογραφίας με υδρόφιλη επικάλυψη Legato, κατασκευασμένος από Soft Nylon Pebax με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση. Να διατίθεται σε 5Fr με εσωτερική διάμετρο 0,046''/1,17mm και αντοχή πίεσης έως 1200psi. Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 0,038”. Να διατίθεται σε μεγέθη 5 fr και μήκη 100cm,τύπου SIM I
Καθετήρας Αγγειογραφίας με υδρόφιλη επικάλυψη Legato, κατασκευασμένος από Soft Nylon Pebax με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση. Να διατίθεται σε 4Fr με εσωτερική διάμετρο 0,040''/1,02mm και 5Fr με εσωτερική διάμετρο 0,046''/1,17mm και αντοχή πίεσης έως 1200psi. Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 0,038”. Να διατίθεται σε μήκη 30-125cm και μεγάλη ποικιλία σχημάτων Διατίθεται σε διαμέτρους 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, και 4.0 mm και σε μήκη 10, 15, 20, 25, 30 mm
Καθετήρες Αγγειογραφίας Περιφερικών Αγγείων από Nylon ΤEMPO με πλέγμα και ακτινοσκιερό, (Tungsten Tip), λεπτυνόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρίς θηκάρι. Εσωτερική διάμετρος αυλού 0,048" στα 5F, αντοχή στα 1200 psi. ΜΗΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ : 100 cm , ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ : 5F COBRA 1.
Καθετήρες Αγγειογραφίας Περιφερικών Αγγείων από Nylon ΤEMPO με πλέγμα και ακτινοσκιερό, (Tungsten Tip), λεπτυνόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρίς θηκάρι. Εσωτερική διάμετρος αυλού 0,048" στα 5F, αντοχή στα 1200 psi. ΜΗΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ : 65 cm , ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ : 5F SIMMONS 1.
Καθετήρες Αγγειογραφίας Περιφερικών Αγγείων από Nylon ΤEMPO με πλέγμα και ακτινοσκιερό, (Tungsten Tip), λεπτυνόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρίς θηκάρι. Εσωτερική διάμετρος αυλού 0,048" στα 5F, αντοχή στα 1200 psi. ΜΗΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ : 110 cm , ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ : 5,2F PIGTAIL 145o
Καθετήρες Αγγειογραφίας Περιφερικών Αγγείων από Nylon ΤEMPO με πλέγμα και ακτινοσκιερό, (Tungsten Tip), λεπτυνόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρίς θηκάρι. Εσωτερική διάμετρος αυλού 0,048" στα 5F, αντοχή στα 1200 psi. ΜΗΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ : 100 cm , ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ : 5,2F MULTIPURPOSE A1,
Καθετήρες Αγγειογραφίας Περιφερικών Αγγείων από Nylon ΤEMPO με πλέγμα και ακτινοσκιερό, (Tungsten Tip), λεπτυνόμενο άκρο για ομαλή εισαγωγή στο αγγείο ακόμα και χωρίς θηκάρι. Εσωτερική διάμετρος αυλού 0,042" στα 4F, 0,048" στα 5F, αντοχή στα 1200 psi. ΜΗΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ : 65 – 90 - 100 - 110cm (ανάλογα την χρήση), ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ : 4F,5F ΣΧΗΜΑΤΑ: PIGTAIL, UNIVERSAL FLUSH, ΕΥΘΕΙΣ, MULTIPURPOSE A1, A2, B, RENAL, COBRA 1, 2, 3, SHEPHERD HOOK 1, 2, UNI SELECT, J-CURVE 1, 2, 3, MANI, SIMMONS 1, 2, 3, HEADHUNTER 1, 3, NEWTON 3, 4, BERENSTEIN 1, 2, BENTSON 1, 2, 3, VERTEBRAL.
Οδηγός καθετήρας .Να είναι κατάλληλος και για επεμβάσεις εγκεφάλου. Να είναι κατασκευασμένος από νάιλον και πολυουρεθάνη. Να είναι ενισχυμένος με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Να φέρει εσωτερική επικάλυψη από PTFE για μείωση των τριβών, με μαλακό, ατραυματικό και ακτινοσκιερό άπω άκρο.Να διατίθεται σε 5F, , εσωτερική διάμετρο 0.056 in σε μήκη 100cm και σε σχήματα multipurpose C, .Επιπλέον να προσφέρεται ο ίδιος καθετήρας και με ενισχυμένο το εγγύς τμήμα του για μεγαλύτερη στήριξη.
Οδηγός καθετήρας .Να είναι κατάλληλος και για επεμβάσεις εγκεφάλου. Να είναι κατασκευασμένος από νάιλον και πολυουρεθάνη. Να είναι ενισχυμένος με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Να φέρει εσωτερική επικάλυψη από PTFE για μείωση των τριβών, με μαλακό, ατραυματικό και ακτινοσκιερό άπω άκρο.Να διατίθεται σε 5F, , εσωτερική διάμετρο 0.056 in σε μήκη 90cm και σε σχήματα multipurpose C, .Επιπλέον να προσφέρεται ο ίδιος καθετήρας και με ενισχυμένο το εγγύς τμήμα του για μεγαλύτερη στήριξη.
Οδηγός καθετήρας .Να είναι κατάλληλος και για επεμβάσεις εγκεφάλου. Να είναι κατασκευασμένος από νάιλον και πολυουρεθάνη. Να είναι ενισχυμένος με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Να φέρει εσωτερική επικάλυψη από PTFE για μείωση των τριβών, με μαλακό, ατραυματικό και ακτινοσκιερό άπω άκρο.Να διατίθεται σε 5F, , εσωτερική διάμετρο 0.056 in σε μήκη 90cm και σε σχήματα straight, .Επιπλέον να προσφέρεται ο ίδιος καθετήρας και με ενισχυμένο το εγγύς τμήμα του για μεγαλύτερη στήριξη.
Οδηγός καθετήρας .Να είναι κατάλληλος και για επεμβάσεις εγκεφάλου. Να είναι κατασκευασμένος από νάιλον και πολυουρεθάνη. Να είναι ενισχυμένος με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Να φέρει εσωτερική επικάλυψη από PTFE για μείωση των τριβών, με μαλακό, ατραυματικό και ακτινοσκιερό άπω άκρο.Να διατίθεται σε 6F , με εσωτερική διάμετρο 0.070in, σε μήκη 100cm και σε σχήματα multipurpose C, Επιπλέον να προσφέρεται ο ίδιος καθετήρας και με ενισχυμένο το εγγύς τμήμα του για μεγαλύτερη στήριξη.
Οδηγός καθετήρας .Να είναι κατάλληλος και για επεμβάσεις εγκεφάλου. Να είναι κατασκευασμένος από νάιλον και πολυουρεθάνη. Να είναι ενισχυμένος με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Να φέρει εσωτερική επικάλυψη από PTFE για μείωση των τριβών, με μαλακό, ατραυματικό και ακτινοσκιερό άπω άκρο.Να διατίθεται σε 6F , με εσωτερική διάμετρο 0.070in, σε μήκη 90cm και σε σχήματα straight, Επιπλέον να προσφέρεται ο ίδιος καθετήρας και με ενισχυμένο το εγγύς τμήμα του για μεγαλύτερη στήριξη.
Οδηγός καθετήρας .Να είναι κατάλληλος και για επεμβάσεις εγκεφάλου. Να είναι κατασκευασμένος από νάιλον και πολυουρεθάνη. Να είναι ενισχυμένος με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Να φέρει εσωτερική επικάλυψη από PTFE για μείωση των τριβών, με μαλακό, ατραυματικό και ακτινοσκιερό άπω άκρο.Να διατίθεται σε 6F , με εσωτερική διάμετρο 0.070in, σε μήκη 100cm και σε σχήματα straight, Επιπλέον να προσφέρεται ο ίδιος καθετήρας και με ενισχυμένο το εγγύς τμήμα του για μεγαλύτερη στήριξη.
Καθετήρας υστεροσαλπιγγογραφίας, από εύκαμπτο, μαλακό υλικό από πολυαιθυλένιο με ειδικό προωθητή-οδηγό που βοηθά στην είσοδο του καθετήρα απότο τραχηλικό στόμιο, καθώς και σφαιρικό μπαλόνι που διατηρεί τον καθετήρα στηθέση του και εμποδίζει την διαρροή του φυσιολογικού ορού κατά την διάρκεια της εξέτασης, ατραυματικός, σε διαμέτρους 7F και μήκους 40cm. Να φέρειένδειξη CE κατά τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Καθετήρας υστεροσαλπιγγογραφίας, από εύκαμπτο, μαλακό υλικό από πολυαιθυλένιο με ειδικό προωθητή-οδηγό που βοηθά στην είσοδο του καθετήρα απότο τραχηλικό στόμιο, καθώς και σφαιρικό μπαλόνι που διατηρεί τον καθετήρα στηθέση του και εμποδίζει την διαρροή του φυσιολογικού ορού κατά την διάρκεια της εξέτασης, ατραυματικός, σε διαμέτρους 5,5F και μήκους 40cm. Να φέρειένδειξη CE κατά τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Σύστημα για την απόφραξη της έσω σφαγίτιδας φλέβας, με πρόσβαση από την μηριαία, σε καταστάσεις χρόνιας απόφραξης της άνω κοίλης φλέβας με αποτέλεσμα την τοποθέτηση μόνιμου καθετήρα αιμοκάθαρσης ή HeRO Graft.Το Σύστημα καθετήρα Surfacer® Inside-Out® έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την είσοδο και την τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων φλεβικής πρόσβασης εντός του περιφερειακούαγγειακούσυστήματος.Επιτυγχάνειεπαναλαμβανόμενη και αξιόπιστη κεντρική φλεβική πρόσβαση στη δεξιά εσωτερική σφαγίτιδα (RIJ).Διατηρεί τη βιωσιμότητα των δευτερογενών κεντρικών φλεβών.Βελτιστοποιεί την τοποθέτηση και την ωρίμανση της μόνιμης πρόσβασης AV.Το Surfacer® αντενδείκνυται για ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο, απόφραξη της δεξιάς μηριαίας φλέβας, της λαγόνιας φλέβας ή της κατώτερης κοιλιακής φλέβας, ή οξείας θρόμβωσης. Επιπλέον, μπορεί να απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις για ασθενείς με διαταραχές πήξης και ασθενείς με αντιθρομβωτική θεραπεία.Το σύστημα Surfacer® και όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούνται με το Surfacer® δεν προορίζονται για τον έλεγχο, τη διάγνωση, την παρακολούθηση ή τη διόρθωση ενός ελαττώματος της καρδιάς ή του κεντρικού κυκλοφορικού συστήματος μέσω άμεσης επαφής με τα συγκεκριμένα σημεία.Το σύστημα Surfacer® δεν προορίζεται για χρήση στο στεφανιαίο σύστημα ή στα εγκεφαλικά αγγεία.Το σύστημα Surfacer δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο αρτηριακό σύστημαΤο σετ περιλαμβάνει τον καθετήρα πρόσβασης με την απαραίτητη λαβή κλειδώματος, θηκάρι peel away και διαστολέα

## MIKROKATHETHRES
1 | Υδρόφιλοι μικροκαθετήρες χημειο-εμβολισμού 2.4Fr με οδηγό σύρμα (Coaxial Type). Υπερεκλεκτικοί τριστρωματικοί μικροκαθετήρες με εσωτερικό στρώμα από PTFE για πλήρη συμβατότητα με χημειοεμβολικά, χημειοθεραπευτικά (NBCA glue, Ethanol, DMSO, Lipiodol, Cisplatin, Mitomycin, Adriamycin, Zinostatin κλπ.) και άλλα εμβολικά υλικά. Να διαθέτει σε όλο του το σώμα ακτινοσκιερό σπείραμα από Tungsten βαθμιδωτής ελίκωσης καθώς και εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυστρωματικό πλαστικό πολυμερές .Ο συρμάτινος οδηγός να είναι κατασκευασμένος από μονοκόμματο πυρήνα κράματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol),διαμέτρου 0,021'' και ειδικό ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης.
2 | Υδρόφιλοι μικροκαθετήρες χημειο-εμβολισμού 2,7Fr με οδηγό σύρμα (Coaxial Type). Υπερεκλεκτικοί τριστρωματικοί μικροκαθετήρες με εσωτερικό στρώμα από PTFE για πλήρη συμβατότητα με χημειοεμβολικά, χημειοθεραπευτικά (NBCA glue, Ethanol, DMSO, Lipiodol, Cisplatin, Mitomycin, Adriamycin, Zinostatin κλπ.) και άλλα εμβολικά υλικά. Να διαθέτει σε όλο του το σώμα ακτινοσκιερό σπείραμα από Tungsten βαθμιδωτής ελίκωσης καθώς και εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυστρωματικό πλαστικό πολυμερές .Ο συρμάτινος οδηγός να είναι κατασκευασμένος από μονοκόμματο πυρήνα κράματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol),διαμέτρου 0,021'' και ειδικό ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης
3a | Υδρόφιλοι μικροκαθετήρες υπερεκλεκτικού καθετηριασμού περιφερικών αγγείων με διαστάσεις 1,98 F, Ωφέλιμο μήκος 125 cm, εύκαμπτο άκρο 2 cm . Υδρόφιλο μήκος 65-100 cm
3b | Περιφερικό σύρμα 0.016'' μήκους 165cm πυρήνα από ανοξείδωτο ατσάλι και υδρόφιλη επικάλυψη μήκους 165cm και με άκρο προσχηματιζόμενο, ευθύ ή κυρτό ή διπλής γωνίωσης

## SIRMATA
Οδηγά σύρματα 0.035" - 180cm με εύκαμπτο άκρο 3cm ,κυρτά, J, ηπαρινισμένα
NITINOL MANDREL Gold σύρματα με μήκος 60 εκατοστά, διάμετρο .018’’ και με εύκαμπτο άκρο μήκους 5- 7cm.
Υδρόφιλο σύρμα υψηλής ποιότητας κατευθυνόμενο με πυρήνα από Nitinol επικαλυμμένο με πολυμερές για καλύτερη ακτινοσκιερότητα. Η υδρόφιλη επικάλυψη να εκτείνεται σε όλο το μήκος της επιφάνειας του οδηγού σύρματος. Με πραγματική ροπή 1:1 για ομαλή διείσδυση σε ελικώδη αγγεία. Να διατίθεται σε διαμέτρους 0.035’’, σε διαστάσεις 180cm, ατραυματικά ευθέα , stiff.
Υδρόφιλο σύρμα υψηλής ποιότητας κατευθυνόμενο με πυρήνα από Nitinol επικαλυμμένο με πολυμερές για καλύτερη ακτινοσκιερότητα. Η υδρόφιλη επικάλυψη να εκτείνεται σε όλο το μήκος της επιφάνειας του οδηγού σύρματος. Με πραγματική ροπή 1:1 για ομαλή διείσδυση σε ελικώδη αγγεία. Να διατίθεται σε διαμέτρους 0.035’’, σε διαστάσεις 260cm, ατραυματικά ευθέα , stiff.
Υδρόφιλο σύρμα υψηλής ποιότητας κατευθυνόμενο με πυρήνα από Nitinol επικαλυμμένο με πολυμερές για καλύτερη ακτινοσκιερότητα. Η υδρόφιλη επικάλυψη να εκτείνεται σε όλο το μήκος της επιφάνειας του οδηγού σύρματος. Με πραγματική ροπή 1:1 για ομαλή διείσδυση σε ελικώδη αγγεία. Να διατίθεται σε διαμέτρους 0.035’’, σε διαστάσεις 180cm, ατραυματικάκυρτά , stiff.
Υδρόφιλο σύρμα υψηλής ποιότητας κατευθυνόμενο με πυρήνα από Nitinol επικαλυμμένο με πολυμερές για καλύτερη ακτινοσκιερότητα. Η υδρόφιλη επικάλυψη να εκτείνεται σε όλο το μήκος της επιφάνειας του οδηγού σύρματος. Με πραγματική ροπή 1:1 για ομαλή διείσδυση σε ελικώδη αγγεία. Να διατίθεται σε διαμέτρους 0.035’’, σε διαστάσεις 260cm, ατραυματικά κυρτά , stiff.
Υδρόφιλο σύρμα υψηλής ποιότητας κατευθυνόμενο με πυρήνα από Nitinol επικαλυμμένο με πολυμερές για καλύτερη ακτινοσκιερότητα. Η υδρόφιλη επικάλυψη να εκτείνεται σε όλο το μήκος της επιφάνειας του οδηγού σύρματος. Με πραγματική ροπή 1:1 για ομαλή διείσδυση σε ελικώδη αγγεία. Να διατίθεται σε διαμέτρους 0.035’’σε διαστάσεις 180 cm, ατραυματικά κυρτά, standard
Υδρόφιλο σύρμα υψηλής ποιότητας κατευθυνόμενο με πυρήνα από Nitinol επικαλυμμένο με πολυμερές για καλύτερη ακτινοσκιερότητα. Η υδρόφιλη επικάλυψη να εκτείνεται σε όλο το μήκος της επιφάνειας του οδηγού σύρματος. Με πραγματική ροπή 1:1 για ομαλή διείσδυση σε ελικώδη αγγεία. Να διατίθεται σε διαμέτρους 0.035’’σε διαστάσεις 260 cm, ατραυματικά κυρτά, standard
Υδρόφιλο σύρμα υψηλής ποιότητας κατευθυνόμενο με πυρήνα από Nitinol επικαλυμμένο με πολυμερές για καλύτερη ακτινοσκιερότητα. Η υδρόφιλη επικάλυψη να εκτείνεται σε όλο το μήκος της επιφάνειας του οδηγού σύρματος. Με πραγματική ροπή 1:1 για ομαλή διείσδυση σε ελικώδη αγγεία. Να διατίθεται σε διαμέτρους 0.035’’σε διαστάσεις 180 cm, ατραυματικά ευθεα, standard
Υδρόφιλο σύρμα υψηλής ποιότητας κατευθυνόμενο με πυρήνα από Nitinol επικαλυμμένο με πολυμερές για καλύτερη ακτινοσκιερότητα. Η υδρόφιλη επικάλυψη να εκτείνεται σε όλο το μήκος της επιφάνειας του οδηγού σύρματος. Με πραγματική ροπή 1:1 για ομαλή διείσδυση σε ελικώδη αγγεία. Να διατίθεται σε διαμέτρους 0.035’’σε διαστάσεις 260 cm, ατραυματικά ευθεα , standard
Οδηγά σύρματα τύπου ROSEN ,stiff ROSEN διμαμέτρου 0.035’’ και μήκους 180cm και 1.5mm κυρτό, μαλακού άκρου 2cm από TEFLON με σκληρό στυλεό
Οδηγά σύρματα τύπου ROSEN ,stiff ROSEN διμαμέτρου 0.035’’ και μήκους 260cm και 1.5mm κυρτό, μαλακού άκρου 2cm από TEFLON με σκληρό στυλεό
Οδηγά σύρματα CEREBRAL BENTSON μονού πυρήνα, σταδιακά λεπτινόμενου από stainless steel με επικάλυψη TFE ευθέα εύκαμπτου άκρου 15cm με τελικό άκρο 5cm και διάμετρο 0.035" και μήκους 180cm,260 εκ.
Οδηγά σύρματα με υδρόφιλη επίστρωση Μ, BOLIA curved, διαμέτρου 0.035" και μήκος 180 cm.
Οδηγά σύρματα με υδρόφιλη επίστρωση Μ, half-stiff, διαμέτρου 0.035" και μήκος 180 cm.
Υδροφιλοι συρμάτινοι οδηγοί 260cm με ακτινοσκιερο εξωτερικό κάλυμμα απο ΄΄μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθανης .Να είναι κατασκευασμένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol), για αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο με μνήμη του σχήματός του, στρογγυλευμένο, ευέλικτο και ατραυματικό και ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα και με δύσκολες ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών (perforation).Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. , 0.035΄΄ και ευθύ .
Υδροφιλοι συρμάτινοι οδηγοί 180cm με ακτινοσκιερο εξωτερικό κάλυμμα απο ΄΄μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθανης .Να είναι κατασκευασμένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol), για αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο με μνήμη του σχήματός του, στρογγυλευμένο, ευέλικτο και ατραυματικό και ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα και με δύσκολες ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών (perforation).Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. , 0.035΄΄ και ευθύ .
Υδροφιλοι συρμάτινοι οδηγοί 260cm με ακτινοσκιερο εξωτερικό κάλυμμα απο ΄΄μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθανης .Να είναι κατασκευασμένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol), για αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο με μνήμη του σχήματός του, στρογγυλευμένο, ευέλικτο και ατραυματικό και ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα και με δύσκολες ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών (perforation).Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. , 0.035΄΄ και κεκαμμένο άκρο .
Υδροφιλοι συρμάτινοι οδηγοί 180cm με ακτινοσκιερο εξωτερικό κάλυμμα απο ΄΄μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθανης .Να είναι κατασκευασμένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol), για αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο με μνήμη του σχήματός του, στρογγυλευμένο, ευέλικτο και ατραυματικό και ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα και με δύσκολες ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών (perforation).Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. , 0.035΄΄ και κεκαμμένο άκρο .
Υδροφιλοι συρμάτινοι οδηγοί stiff ,260cm με ακτινοσκιερο εξωτερικό κάλυμμα απο ΄΄μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθανης .Να είναι κατασκευασμένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol), για αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο με μνήμη του σχήματός του, στρογγυλευμένο, ευέλικτο και ατραυματικό και ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα και με δύσκολες ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών (perforation).Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες, 0.035΄΄ και κεκαμμένο άκρο (τύπου J) .
Υδροφιλοι συρμάτινοι οδηγοί stiff , 180 cm με ακτινοσκιερο εξωτερικό κάλυμμα απο ΄΄μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθανης .Να είναι κατασκευασμένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol), για αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο με μνήμη του σχήματός του, στρογγυλευμένο, ευέλικτο και ατραυματικό και ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα και με δύσκολες ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών (perforation).Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες, 0.035΄΄, κεκαμμένο άκρο (τύπου J) .
Υδροφιλοι συρμάτινοι οδηγοί stiff 260cm με ακτινοσκιερο εξωτερικό κάλυμμα απο ΄΄μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθανης .Να είναι κατασκευασμένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol), για αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο με μνήμη του σχήματός του, στρογγυλευμένο, ευέλικτο και ατραυματικό και ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα και με δύσκολες ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών (perforation).Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. , 0.035΄΄ και ευθύ άκρο .
Υδροφιλοι συρμάτινοι οδηγοί stiff , 180 cm με ακτινοσκιερο εξωτερικό κάλυμμα απο ΄΄μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθανης .Να είναι κατασκευασμένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol), για αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο με μνήμη του σχήματός του, στρογγυλευμένο, ευέλικτο και ατραυματικό και ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα και με δύσκολες ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών (perforation).Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες, 0.035΄΄και ευθύ άκρο .
Οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής 0,018" περιφερικών αγγείων από ανοξείδωτο ατσάλινο σώμα με επικάλυψη PTFE κατασκευασμένο από κράμα νικελίου τιτανίου (NITINOL) με υδρόφιλη επικάλυψη για ελαχιστοποίηση της τριβής, μήκους 3cm και σκληρότητα άκρου 2.8 και 3,5 grams.
Οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής 0,014" 300cm περιφερικών αγγείων από ανοξείδωτο ατσάλινο σώμα με επικάλυψη PTFE κατασκευασμένο από κράμα νικελίου τιτανίου (NITINOL) με υδρόφιλη επικάλυψη για ελαχιστοποίησή της τριβής, μήκους 3cm και σκληρότητα άκρου 2,8 και 3,5 grams.
Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής τύπου Amplatz Super Stiff ευθέα , προ-εμποτισμένα με PTFE. Να διαθέτουν ατραυματικό flexible tip 1 cm. Να διατίθενται σε διαμέτρους 0,035 in και μήκος 260cm
Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής τύπου Amplatz Super Stiff ,3mm J, προ-εμποτισμένα με PTFE. Να διαθέτουν ατραυματικό , flexible tip 6cm , σε διαμέτρο 0,035 in και μήκη 180 cm.
Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής τύπου Amplatz Super Stiff ,3mm J, προ-εμποτισμένα με PTFE. Να διαθέτουν ατραυματικό . Να διατίθενται σε διαμέτρος 0,035 in , flexible tip 6cm και μήκη 260cm
Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής τύπου Amplatz Super Stiff ευθέα , προ-εμποτισμένα με PTFE. Να διαθέτουν ατραυματικό flexible tip 6cm. Να διατίθενται σε διαμέτρους 0,035 in και 180 cm
Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής τύπου Amplatz Super Stiff ευθέα και J, προ-εμποτισμένα με PTFE. Να διαθέτουν ατραυματικό flexible tip 1, 3 και 6cm. Να διατίθενται σε διαμέτρους 0,035 και 0,038 in και μήκη 75, 145180 και 260cm
Yδρόφιλοι συρμάτινοι οδηγοί αγγειοπλαστικής για συμπλοκές βλάβες.Na είναι σχεδιασμένα υπέρσκληρο σύρμα αγγειοπλαστικής, από ενιαίο υπερελαστικό κράμα Νικελίου –Τιτανίου (Nitinol) και ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης. Η υδρόφιλη ιδιότητα του σύρματος να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού.Το εγγύς άκρο του να είναι εξαιρετικά σκληρό (Extra stiff) με σπειροειδή επένδυση από PTFE για αυξημένη υποστήριξη και ομαλή ολίσθηση ακόμη και στις πιο δύσκολες ανατομίες.Στο απώτερο άκρο του, σε μήκος 25cm να είναι κωνικό (tapered), να διαθέτει μνήμη του σχήματός του, να είναι στρογγυλευμένο, ευέλικτο και ατραυματικό.Να διατίθεται με: μήκος σύρματος 300cm διάμετρο 0,014’’ , σχήμα άκρου: ευθύ και εύκαμπτο άκρο 1cm.
Yδρόφιλοι συρμάτινοι οδηγοί αγγειοπλαστικής για συμπλοκές βλάβες.Na είναι σχεδιασμένα υπέρσκληρο σύρμα αγγειοπλαστικής, από ενιαίο υπερελαστικό κράμα Νικελίου –Τιτανίου (Nitinol) και ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης. Η υδρόφιλη ιδιότητα του σύρματος να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού.Το εγγύς άκρο του να είναι εξαιρετικά σκληρό (Extra stiff) με σπειροειδή επένδυση από PTFE για αυξημένη υποστήριξη και ομαλή ολίσθηση ακόμη και στις πιο δύσκολες ανατομίες.Στο απώτερο άκρο του, σε μήκος 25cm να είναι κωνικό (tapered), να διαθέτει μνήμη του σχήματός του, να είναι στρογγυλευμένο, ευέλικτο και ατραυματικό.Να διατίθεται με: μήκος σύρματος 300cm διάμετρο 0,014’', σχήμα άκρου: γωνιακό και εύκαμπτο άκρο 1cm.
Yδρόφιλοι συρμάτινοι οδηγοί αγγειοπλαστικής για συμπλοκές βλάβες.Na είναι σχεδιασμένα υπέρσκληρο σύρμα αγγειοπλαστικής, από ενιαίο υπερελαστικό κράμα Νικελίου –Τιτανίου (Nitinol) και ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης. Η υδρόφιλη ιδιότητα του σύρματος να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού.Το εγγύς άκρο του να είναι εξαιρετικά σκληρό (Extra stiff) με σπειροειδή επένδυση από PTFE για αυξημένη υποστήριξη και ομαλή ολίσθηση ακόμη και στις πιο δύσκολες ανατομίες.Στο απώτερο άκρο του, σε μήκος 25cm να είναι κωνικό (tapered), να διαθέτει μνήμη του σχήματός του, να είναι στρογγυλευμένο, ευέλικτο και ατραυματικό.Να διατίθεται με: μήκος σύρματος 300cm διάμετρο 0.018’’, σχήμα άκρου: ευθύ και εύκαμπτο άκρο 1cm.
Yδρόφιλοι συρμάτινοι οδηγοί αγγειοπλαστικής για συμπλοκές βλάβες.Na είναι σχεδιασμένα υπέρσκληρο σύρμα αγγειοπλαστικής, από ενιαίο υπερελαστικό κράμα Νικελίου –Τιτανίου (Nitinol) και ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης. Η υδρόφιλη ιδιότητα του σύρματος να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού.Το εγγύς άκρο του να είναι εξαιρετικά σκληρό (Extra stiff) με σπειροειδή επένδυση από PTFE για αυξημένη υποστήριξη και ομαλή ολίσθηση ακόμη και στις πιο δύσκολες ανατομίες.Στο απώτερο άκρο του, σε μήκος 25cm να είναι κωνικό (tapered), να διαθέτει μνήμη του σχήματός του, να είναι στρογγυλευμένο, ευέλικτο και ατραυματικό.Να διατίθεται με: μήκος σύρματος 300cm διάμετρο 0.018’’, σχήμα άκρου: γωνιακό και εύκαμπτο άκρο 1cm.
a | Yδρόφιλοι συρμάτινοι οδηγοί αγγειοπλαστικής διπλού πυρήνα (dual core)’’ για συμπλοκες βλάβες.Na είναι σχεδιασμένο υπέρσκληρο σύρμα αγγειοπλαστικής με τεχνολογία διπλού πυρήνα (dual core) για σύμπλοκες βλάβες. Να διαθέτει διπλό πυρήνα Νικελίου-Τιτανίου & Ατσάλι (Nitinol & Stainless-Steel), ενωμένα με την τεχνολογία της άμεσης ένωσης δύο διαφορετικών μετάλλων (Fusion Joint).Το εγγύς άκρο του να είναι ατσάλινο (stainless steel), εξαιρετικά σκληρό (Extra stiff) με σπειροειδή επένδυση από PTFE για αυξημένη υποστήριξη και ομαλή ολίσθηση ακόμη και στις πιο δύσκολες ανατομίες.Στο απώτερο άκρο του, σε μήκος 25cm να είναι κωνικό (tapered), να διαθέτει μνήμη του σχήματός του, να είναι στρογγυλευμένο, ευέλικτο, ατραυματικό και υδρόφιλο, κατασκευασμένο από ενιαίο ειδικό υπερελαστικό κράμα Νικελίου –Τιτανίου (Nitinol) και ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης.Η υδρόφιλη ιδιότητα του σύρματος να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες.Να διατίθεται με: μήκος σύρματος 300cm, διάμετρο 0,014’’, σχήμα άκρου: γωνιακό και εύκαμπτο άκρο 1cm.
b | Yδρόφιλοι συρμάτινοι οδηγοί αγγειοπλαστικής διπλού πυρήνα (dual core)’’ για συμπλοκες βλάβες.Na είναι σχεδιασμένο υπέρσκληρο σύρμα αγγειοπλαστικής με τεχνολογία διπλού πυρήνα (dual core) για σύμπλοκες βλάβες. Να διαθέτει διπλό πυρήνα Νικελίου-Τιτανίου & Ατσάλι (Nitinol & Stainless-Steel), ενωμένα με την τεχνολογία της άμεσης ένωσης δύο διαφορετικών μετάλλων (Fusion Joint).Το εγγύς άκρο του να είναι ατσάλινο (stainless steel), εξαιρετικά σκληρό (Extra stiff) με σπειροειδή επένδυση από PTFE για αυξημένη υποστήριξη και ομαλή ολίσθηση ακόμη και στις πιο δύσκολες ανατομίες.Στο απώτερο άκρο του, σε μήκος 25cm να είναι κωνικό (tapered), να διαθέτει μνήμη του σχήματός του, να είναι στρογγυλευμένο, ευέλικτο, ατραυματικό και υδρόφιλο, κατασκευασμένο από ενιαίο ειδικό υπερελαστικό κράμα Νικελίου –Τιτανίου (Nitinol) και ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πολυμερές πολυουρεθάνης.Η υδρόφιλη ιδιότητα του σύρματος να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες.Να διατίθεται με: μήκος σύρματος 300cm, διάμετρο 0.018’’’’, σχήμα άκρου: γωνιακό και εύκαμπτο άκρο 1cm.
Οδηγά σύρματα τύπου CHOICE 300cm με υδρόφιλη επικάλυψη. Διαθέτουν πυρήνα από ανοξείδωτο ατσάλι ή νιτινόλη με κωνικό άκρο, σχεδιασμένο να διατηρεί την ώθηση που ασκεί ο χρήστης και προστατευτικό κάλυμμα από βιοσυμβατό πλαστικό (Protective Polymer Sleeve). Προσφέρονται σε διάμετρο 0.014'', με ευθύ ακτινοσκιερό άκρο, μήκους 2, 2.8, 3 & 3.5cm. Οι διαφορετικές διαβαθμίσεις σκληρότητας, στις οποίες διατίθενται (LIGHT, MODERATE,EXTRA & SUPER SUPPORT), προσφέρουν στο χρήστη πληθώρα επιλογών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των τύπων στενώσεων (STANDARD, COMPLEX, CTO).
Οδηγά σύρματα τύπουCHOICE 300cm με υδρόφιλη επικάλυψη. Διαθέτουν πυρήνα από ανοξείδωτο ατσάλι ή νιτινόλη με κωνικό άκρο, σχεδιασμένο να διατηρεί την ώθηση που ασκεί ο χρήστης και προστατευτικό κάλυμμα από βιοσυμβατό πλαστικό (Protective Polymer Sleeve). Προσφέρονται σε διάμετρο 0.014'', με κυρτό ακτινοσκιερό άκρο, μήκους 2, 2.8, 3 & 3.5cm. Οι διαφορετικές διαβαθμίσεις σκληρότητας, στις οποίες διατίθενται (LIGHT, MODERATE,EXTRA & SUPER SUPPORT), προσφέρουν στο χρήστη πληθώρα επιλογών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των τύπων στενώσεων (STANDARD, COMPLEX, CTO).

## port -picc
port
Σετ εμφυτεύσιμου καθετήρα Port χορήγησης με τύμπανο τιτανίου/πολυσουλφόνης δυναμικής έγχυσης Port.Να είναι κατάλληλος για χημειοθεραπεία, χορήγηση αντιβίωσης, παρεντερική διατροφή και αιμοληψία. Το σύστημα να αποτελείται από ένα συμπαγές τύμπανο τιτανίου με περίβλημα πολυσουλφόνης με χαμηλωμένο σφηνοειδές tip που να διευκολύνει την υποδόρια τοποθέτηση, με στρογγυλή αυτοσφραγιζόμενη μεμβράνη σιλικόνης και ένα καθετήρα χορήγησης σιλικόνης 8,5 Fr με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης 325psi. Η σύνδεση καθετήρα/τυμπάνου να είναι βιδωτή και κουμπωτή. Να διατίθεται με μέγεθος τυμπάνου standard 12mm διάμετρο τυμπάνουX13,2mm ύψος. Να διαθέτει χαμηλό βάρος 9gr και μικρό όγκο γεμίσματος 0,5ml. Η βάση του τυμπάνου να είναι επίπεδη με 3 σημεία συρραφής για βελτιωμένη σταθεροποίηση. Να είναι MRI-Compatible (3 Tesla). Το σύστημα να μην περιέχει latex. Η στρογγυλοποιημένη περιοχή χορήγησης να είναι εύκολο να εντοπισθεί και να τρυπηθεί και να είναι κατάλληλη για 3000 προσβάσεις με ατραυματική βελόνα με πτερύγια και προέκταση. Κάθε σύστημα να παρέχεται σε διπλή αποστειρωμένη (με οξείδιο του αιθυλενίου) συσκευασία τύπου blister, η οποία να περιέχει: Ένα εμφυτεύσιμο τύμπανο τιτανίου/πολυσουλφόνης, Καθετήρα σιλικόνης 8,5FRX800mm ακτινοσκιερό βαθμονομημένο με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης 325psi.Μια βελόνα παρακέντησης 18Gx70mm.Μια ευθεία βελόνα τύπου Surecan 22Gx30mm .Μια βελόνα με πτερύγια και προέκταση τύπου Surecan 20Gx20mm.Έναν σχιζόμενο εισαγωγέα-θηκάρι 9FR/140mm.Ένα οδηγό σύρμα τύπου J .035’’Χ50cm.Εξάρτημα χειρισμού φλέβας.Tunneler.Δύο συνδετικά καθετήρα/τυμπάνου.Σύριγγα 10ml
Σετ εμφυτεύσιμου καθετήρα κεντρικων φλεβών τυπου VORTEX ,να είναι κατασκευασμενος από τιτανιο και πλαστικό τύμπανο και να φερει σιλικονούχους και πολυουρεθάνης καθετήρες,με μηχανισμό σύνδεσης τυπου bayonet.Η μεμβράνη να αντέχει πάνω από 1500 τρυπήματα,με ή χωρίς προσυνδεμένο καθετήρα 8 Fr μονού αυλού, με μονό τύμπανο.
Σετ εμφυτεύσιμου καθετήρα κεντρικων φλεβών τυπου VORTEX ,να είναι κατασκευασμενος από τιτανιο και πλαστικό τύμπανο και να φερει σιλικονούχους και πολυουρεθάνης καθετήρες,με μηχανισμό σύνδεσης τυπου bayonet.Η μεμβράνη να αντέχει πάνω από 1500 τρυπήματα,με ή χωρίς προσυνδεμένο καθετήρα 8 Fr διπλού αυλού, με μονό ή διπλό τύμπανο.
Κώδωνας τιτανίου χαμηλού προφίλ με ακτινοσκιερό καθετήρα Bioflo κατασκευασμένο από ειδικό πολυμερές αναμεμιγμένο με πολυουρεθάνη ώστε να αποτρέπει την δημιουργία θρόμβων 8Fr.Δεξαμενή με στρογγυλοποιημένα τοιχώματα και έκκεντρη έξοδο του καθετήρα ,εξασφαλίζοντας καθαυτό τον τρόπο την κυκλική ροή επομένως την απόλυτη έκπλυση του θαλάμου . Kατάλληλο για δυναμική έγχυση με χρήση εγχυτή (power injectable) έως 300psi και υψηλής ροής 5 ml/sec.Να διαθέτει τρείς οπές για την καθήλωσή του γεμισμένες με σιλικόνη.Να συνοδεύεται από μια βελόνα 22 Ga Huber straight , μία βελόνα 22Ga 90 degree Huber , και μία βελόνα εισαγωγής 18Ga.Να είναι συμβατό με μαγνητικό τομογράφο M.R.I-3 Tesla.Στη βάση της δεξαμενής να είναι χαραγμένη ευκρινώς η ένδειξη CT που είναι ορατή είτε υπό ακτινοσκόπηση είτε υπερηχογραφικά
Σετ εμφυτεύσιμου καθετήρα Port μεσαίου προφίλ, τιτανίου, με τρία σημεία ψηλάφησης, κατάλληλο για δυναμική έγχυση σκιαγραφικού. Ανοιχτού άκρου με καθετήρα από ακτινοσκιερή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη τύπου Chronoflex 8F, υψηλής ποιότητας που να αντέχει αποδεδειγμένα στο Taxol/ Taxotere, με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού σταθερά με ρυθμό ροής 5mL/sec στα 300psi ανεξαρτήτου μήκους καθετήρα, διαμέτρου αυλού και αριθμού δυναμικών εγχύσεων. Να προσφερθεί με πλήρες σετ τοποθέτησης που να συμπεριλαμβάνει βελόνα παρακέντησης ασφαλείας με ένδειξη δυναμικής έγχυσης στα 5mL/sec στα 300psi και σετ οδηγών βελόνας παρακέντησης αγγείων.
picc
Σετ καθετήρα PICC για κάθε είδους ενδοφλέβιες θεραπείες (χημειοθεραπεία, αντιβιώσεις, αιμοληψίες, κτλ) από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη Tecoflex για μέγιστη αντοχή, που να μαλακώνει εσωτερικά του αγγείου, με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού σταθερά με ρυθμό ροής 5mL/sec στα 300psi ανεξαρτήτου μήκους καθετήρα, διαμέτρου αυλού και αριθμού δυναμικών εγχύσεων, με ενσωματωμένες σε κάθε εξωτερικό hub μία βαλβίδα έγχυσης και δύο βαλβίδες αναρρόφησης για αποφυγή χρήσης ηπαρίνης και δυνατότητα συντήρησης μόνο με φυσιολογικό όρο. Να φέρει τυπωμένους δείκτες βάθους. Να έχει μήκος 55cm και να μπορεί να κοπεί ανάλογα με την περίσταση. Να προσφερθεί σε μονού, διπλού αυλού 6Fr σε Nursing Tray, IR Tray και Full Tray. Να προσφερθεί με πρωτοποθετημένο ειδικό σύρμα εντοπισμού για χρήση του σε συνδυασμό με συσκευή παρακολούθησης της πορείας του κατά την τοποθέτηση και επιβεβαίωσης της τελικής του θέσης.
Σετ καθετήρα PICC για κάθε είδους ενδοφλέβιες θεραπείες (χημειοθεραπεία, αντιβιώσεις, αιμοληψίες, κτλ) από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη Tecoflex για μέγιστη αντοχή, που να μαλακώνει εσωτερικά του αγγείου, με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού σταθερά με ρυθμό ροής 5mL/sec στα 300psi ανεξαρτήτου μήκους καθετήρα, διαμέτρου αυλού και αριθμού δυναμικών εγχύσεων, με ενσωματωμένες σε κάθε εξωτερικό hub μία βαλβίδα έγχυσης και δύο βαλβίδες αναρρόφησης για αποφυγή χρήσης ηπαρίνης και δυνατότητα συντήρησης μόνο με φυσιολογικό όρο. Να φέρει τυπωμένους δείκτες βάθους. Να έχει μήκος 55cm και να μπορεί να κοπεί ανάλογα με την περίσταση. Να προσφερθεί σε μονού, τριπλού αυλού 6Fr σε Nursing Tray, IR Tray και Full Tray. Να προσφερθεί με πρωτοποθετημένο ειδικό σύρμα εντοπισμού για χρήση του σε συνδυασμό με συσκευή παρακολούθησης της πορείας του κατά την τοποθέτηση και επιβεβαίωσης της τελικής του θέσης.
Σετ καθετήρα Picc 3 έως 6fr ,με σχηζώμενο θηκάρι ,21ga βελόνα ECHO TIP και set εισαγωγής . Υψηλών πιέσεων (300psi) και ροής 5ml/sec για χορήγηση σκιαγραφικών φαρμάκων,να είναι κατασκευασμένο από Bioflo τεχνολογίας Endexo. Να διατιθεται με βαλβίδα ασφαλείας, μονού,διπλού ή τριπλού αυλού, να ειναι ακτινοσκιερός με συνδετικά luer lock και διαφανείς σωλήνες προέκτασης, να διαθέτει πτερύγιο συρραφής, ναπεριλαμβάνει οδηγό σύρμα 70ή 145 cm απο nitinol.
Σετ καθετήρα PICC περιφερικά εισερχόμενος κεντρικός καθετήρας για εισαγωγή από τη βασιλική/κεφαλική φλέβα κατάλληλος για δυναμική έγχυση .Το πλήρες σετ να περιέχει:Καθετήρα πολυουρεθάνης 60cm ,6 FR και 2 αυλών κατάλληλο για δυναμική έγχυση (5ml/sec), βιοσυμβατό και ακτινοσκιερό, με ένδειξη βάθους και μήκους με ενσωματωμένο συνδετικό σταθεροποίησης/συρραφής χαμηλού προφίλ ,μαλακό από πολυουρεθάνη, Προφορτωμένο στυλεό από ιατρικό ατσάλι με υδρόφιλη επικάλυψη και Port έκπλυσης . Χάρτινο μέτρο 24’’αποστειρωμένο .Πακέτο υλικών τοποθέτησης ασφαλείας με τεχνική Seldinger με Σχιζόμενο θηκάρι εισαγωγής από PTFE 10cm , Βελόνα παρακέντησης ασφαλείας Seldinger με ηχογενές άκρο .Νυστέρι ασφαλείας #11. Οδηγό σύρμα 70cm ή 130cm ακτινοσκιερό nitinol tungsten tip με διαβαθμίσεις ανά 5cm .Σύριγγα 10cc Luer Lok- Βαλβίδα πρόσβασης χωρίς τη χρήση βελόνας όσοι και οι αυλοί του καθετήρα .Αυτοκόλλητο συγκράτησης του καθετήρα.
Σετ καθετήρα PICC περιφερικά εισερχόμενος κεντρικός καθετήρας για εισαγωγή από τη βασιλική/κεφαλική φλέβα κατάλληλος για δυναμική έγχυση .Το πλήρες σετ να περιέχει:Καθετήρα πολυουρεθάνης 60cm ,6 FR και 3 αυλών κατάλληλο για δυναμική έγχυση (5ml/sec), βιοσυμβατό και ακτινοσκιερό, με ένδειξη βάθους και μήκους με ενσωματωμένο συνδετικό σταθεροποίησης/συρραφής χαμηλού προφίλ ,μαλακό από πολυουρεθάνη, Προφορτωμένο στυλεό από ιατρικό ατσάλι με υδρόφιλη επικάλυψη και Port έκπλυσης . Χάρτινο μέτρο 24’’αποστειρωμένο .Πακέτο υλικών τοποθέτησης ασφαλείας με τεχνική Seldinger με Σχιζόμενο θηκάρι εισαγωγής από PTFE 10cm , Βελόνα παρακέντησης ασφαλείας Seldinger με ηχογενές άκρο .Νυστέρι ασφαλείας #11. Οδηγό σύρμα 70cm ή 130cm ακτινοσκιερό nitinol tungsten tip με διαβαθμίσεις ανά 5cm .Σύριγγα 10cc Luer Lok- Βαλβίδα πρόσβασης χωρίς τη χρήση βελόνας όσοι και οι αυλοί του καθετήρα .Αυτοκόλλητο συγκράτησης του καθετήρα.

## θηκαρια
Θηκάρι εισαγωγής για την διαδερμική εισαγωγή διαφόρων συσκευών στα αγγεία ενώ διατηρείται η αιμόσταση κατά την διάρκεια διαφόρων διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών. Na αποτελείται από θηκάρι εισαγωγής, διαστολέα αγγείων, μίνι οδηγό σύρμα 0,035’’ και μοναδική συσκευασία τύπου Holster. Διατίθεται σε διαστάσεις από 4F και μήκη 11cm με χρωματική κωδικοποίηση.
Θηκάρι εισαγωγής για την διαδερμική εισαγωγή διαφόρων συσκευών στα αγγεία ενώ διατηρείται η αιμόσταση κατά την διάρκεια διαφόρων διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών. Na αποτελείται από θηκάρι εισαγωγής, διαστολέα αγγείων, μίνι οδηγό σύρμα 0,018’’ και μοναδική συσκευασία τύπου Holster. Διατίθεται σε διαστάσεις από 4Fr και μήκη 11cm με χρωματική κωδικοποίηση.
Θηκάρια εισαγωγής με ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο και αιμοστατική βαλβίδα. Διάμετροι: 12Fr και μήκη 30cm.
Θηκάρια εισαγωγής με ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο και αιμοστατική βαλβίδα. Διάμετροι: 14Fr και μήκη 30cm.
Θηκάρια εισαγωγής μεταλλικά με έντονα ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο και αιμοστατική βαλβίδα. Διάμετροι: 12Fr και μήκη 30cm.
Θηκάρια εισαγωγής μεταλλικά με έντονα ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο και αιμοστατική βαλβίδα. Διάμετροι: 14Fr και μήκη 30cm.
Θηκάρια εισαγωγής μεταλλικά με έντονα ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο και αιμοστατική βαλβίδα. Διάμετροι: 12Fr και μήκη 13cm.
Θηκάρια αγγειοπλαστικής .Να είναι κατασκευασμένα από Nylon με ενίσχυση από σπειροειδές έλασμα χειρουργικού χάλυβα. Ο εσωτερικός αυλός να έχει επικάλυψη PTFE για μειωμένες τριβές. Τo άπω (distal) άκρο τους να διαθέτει: ακτινοσκιερό ΄΄Gold marker΄΄ , να είναι ιδιαίτερα ατραυματικό, με ομαλή μετάπτωση θηκαριού-διαστολέα και με εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πλαστικό πολυμερές για εύκολη καθοδήγηση μέσα από δύσκολες και ασβεστωμένες ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού. Nα διαθέτουν αποσπώμενη σταυροειδή βαλβίδα σιλικόνης ή διαφοροποιημένη περιστρεφόμενη βαλβίδα τύπου Υ (Tuohy-Borst valve). Να διατίθενται σε διαμέτρους 6Fr., μεγάλες εσωτερικές διαμέτρους (, 6Fr. 0,087”) και μήκος 45 cm .
Θηκάρια αγγειοπλαστικής .Να είναι κατασκευασμένα από Nylon με ενίσχυση από σπειροειδές έλασμα χειρουργικού χάλυβα. Ο εσωτερικός αυλός να έχει επικάλυψη PTFE για μειωμένες τριβές. Τo άπω (distal) άκρο τους να διαθέτει: ακτινοσκιερό ΄΄Gold marker΄΄ , να είναι ιδιαίτερα ατραυματικό, με ομαλή μετάπτωση θηκαριού-διαστολέα και με εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πλαστικό πολυμερές για εύκολη καθοδήγηση μέσα από δύσκολες και ασβεστωμένες ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού. Nα διαθέτουν αποσπώμενη σταυροειδή βαλβίδα σιλικόνης ή διαφοροποιημένη περιστρεφόμενη βαλβίδα τύπου Υ (Tuohy-Borst valve). Να διατίθενται σε διαμέτρους 6Fr., μεγάλες εσωτερικές διαμέτρους (, 6Fr. 0,087”) και μήκος 65 cm.
Θηκάρια αγγειοπλαστικής .Να είναι κατασκευασμένα από Nylon με ενίσχυση από σπειροειδές έλασμα χειρουργικού χάλυβα. Ο εσωτερικός αυλός να έχει επικάλυψη PTFE για μειωμένες τριβές. Τo άπω (distal) άκρο τους να διαθέτει: ακτινοσκιερό ΄΄Gold marker΄΄ , να είναι ιδιαίτερα ατραυματικό, με ομαλή μετάπτωση θηκαριού-διαστολέα και με εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πλαστικό πολυμερές για εύκολη καθοδήγηση μέσα από δύσκολες και ασβεστωμένες ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού. Nα διαθέτουν αποσπώμενη σταυροειδή βαλβίδα σιλικόνης ή διαφοροποιημένη περιστρεφόμενη βαλβίδα τύπου Υ (Tuohy-Borst valve). Να διατίθενται σε διαμέτρους 6Fr., μεγάλες εσωτερικές διαμέτρους (, 6Fr. 0,087”) και μήκος 90cm .
Θηκάρια αγγειοπλαστικής .Να είναι κατασκευασμένα από Nylon με ενίσχυση από σπειροειδές έλασμα χειρουργικού χάλυβα. Ο εσωτερικός αυλός να έχει επικάλυψη PTFE για μειωμένες τριβές. Τo άπω (distal) άκρο τους να διαθέτει: ακτινοσκιερό ΄΄Gold marker΄΄ , να είναι ιδιαίτερα ατραυματικό, με ομαλή μετάπτωση θηκαριού-διαστολέα και με εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πλαστικό πολυμερές για εύκολη καθοδήγηση μέσα από δύσκολες και ασβεστωμένες ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού. Nα διαθέτουν αποσπώμενη σταυροειδή βαλβίδα σιλικόνης ή διαφοροποιημένη περιστρεφόμενη βαλβίδα τύπου Υ (Tuohy-Borst valve). Να διατίθενται σε διαμέτρους 7Fr, μεγάλες εσωτερικές διαμέτρους (, 7Fr. 0,100”), και μήκος 90cm .
Θηκάρια αγγειοπλαστικής .Να είναι κατασκευασμένα από Nylon με ενίσχυση από σπειροειδές έλασμα χειρουργικού χάλυβα. Ο εσωτερικός αυλός να έχει επικάλυψη PTFE για μειωμένες τριβές. Τo άπω (distal) άκρο τους να διαθέτει: ακτινοσκιερό ΄΄Gold marker΄΄ , να είναι ιδιαίτερα ατραυματικό, με ομαλή μετάπτωση θηκαριού-διαστολέα και με εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πλαστικό πολυμερές για εύκολη καθοδήγηση μέσα από δύσκολες και ασβεστωμένες ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού. Nα διαθέτουν αποσπώμενη σταυροειδή βαλβίδα σιλικόνης ή διαφοροποιημένη περιστρεφόμενη βαλβίδα τύπου Υ (Tuohy-Borst valve). Να διατίθενται σε διαμέτρους 7Fr, μεγάλες εσωτερικές διαμέτρους (, 7Fr. 0,100”), και μήκος 65 cm .
Θηκάρια αγγειοπλαστικής .Να είναι κατασκευασμένα από Nylon με ενίσχυση από σπειροειδές έλασμα χειρουργικού χάλυβα. Ο εσωτερικός αυλός να έχει επικάλυψη PTFE για μειωμένες τριβές. Τo άπω (distal) άκρο τους να διαθέτει: ακτινοσκιερό ΄΄Gold marker΄΄ , να είναι ιδιαίτερα ατραυματικό, με ομαλή μετάπτωση θηκαριού-διαστολέα και με εξωτερικό κάλυμμα από ΄΄Μ΄΄ υδρόφιλο πλαστικό πολυμερές για εύκολη καθοδήγηση μέσα από δύσκολες και ασβεστωμένες ανατομίες. Η υδρόφιλη ιδιότητα να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού. Nα διαθέτουν αποσπώμενη σταυροειδή βαλβίδα σιλικόνης ή διαφοροποιημένη περιστρεφόμενη βαλβίδα τύπου Υ (Tuohy-Borst valve). Να διατίθενται σε διαμέτρους 7Fr, μεγάλες εσωτερικές διαμέτρους (, 7Fr. 0,100”), και μήκος 45cm .
Θηκάρια αγγειογραφίας και αγγειοπλαστικής με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ. Να διαθέτουν σύρμα διπλού άκρου (ευθύ και J), βαλβίδα σιλικόνης υψηλής ποιότητας σταυροειδούς οπής με παράπλευρο σωληνίσκο και ακτινοσκιερό άκρο, με στρόφυγγα 3 οπών και παρουσία διαστολέα. Μεγέθη: 6Fr και μήκη: 10 cm.
Θηκάρια αγγειογραφίας και αγγειοπλαστικής με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ. Να διαθέτουν σύρμα διπλού άκρου (ευθύ και J), βαλβίδα σιλικόνης υψηλής ποιότητας σταυροειδούς οπής με παράπλευρο σωληνίσκο και ακτινοσκιερό άκρο, με στρόφυγγα 3 οπών και παρουσία διαστολέα. Μεγέθη: 6Fr και μήκη: 25 cm.
Θηκάρια αγγειογραφίας και αγγειοπλαστικής με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ. Να διαθέτουν σύρμα διπλού άκρου (ευθύ και J), βαλβίδα σιλικόνης υψηλής ποιότητας σταυροειδούς οπής με παράπλευρο σωληνίσκο και ακτινοσκιερό άκρο, με στρόφυγγα 3 οπών και παρουσία διαστολέα. Μεγέθη: 7Fr και μήκη: 10 cm.
Θηκάρια αγγειογραφίας και αγγειοπλαστικής με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ. Να διαθέτουν σύρμα διπλού άκρου (ευθύ και J), βαλβίδα σιλικόνης υψηλής ποιότητας σταυροειδούς οπής με παράπλευρο σωληνίσκο και ακτινοσκιερό άκρο, με στρόφυγγα 3 οπών και παρουσία διαστολέα. Μεγέθη: 7Fr και μήκη: 25 cm.
Θηκάρια αγγειογραφίας και αγγειοπλαστικής με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ. Να διαθέτουν σύρμα διπλού άκρου (ευθύ και J), βαλβίδα σιλικόνης υψηλής ποιότητας σταυροειδούς οπής με παράπλευρο σωληνίσκο και ακτινοσκιερό άκρο, με στρόφυγγα 3 οπών και παρουσία διαστολέα. Μεγέθη: 8Fr και μήκη: 10 cm.
Θηκάρια αγγειογραφίας και αγγειοπλαστικής με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ. Να διαθέτουν σύρμα διπλού άκρου (ευθύ και J), βαλβίδα σιλικόνης υψηλής ποιότητας σταυροειδούς οπής με παράπλευρο σωληνίσκο και ακτινοσκιερό άκρο, με στρόφυγγα 3 οπών και παρουσία διαστολέα. Μεγέθη: 8Fr και μήκη: 25 cm.
Θηκάρια αγγειογραφίας και αγγειοπλαστικής με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ. Να διαθέτουν σύρμα διπλού άκρου (ευθύ και J), βαλβίδα σιλικόνης υψηλής ποιότητας σταυροειδούς οπής με παράπλευρο σωληνίσκο , με στρόφυγγα 3 οπών και παρουσία διαστολέα. Μεγέθη: 9Fr και μήκη: 10 cm.
Θηκάρια αγγειογραφίας και αγγειοπλαστικής με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ. Να διαθέτουν σύρμα διπλού άκρου (ευθύ και J), βαλβίδα σιλικόνης υψηλής ποιότητας σταυροειδούς οπής με παράπλευρο σωληνίσκο , με στρόφυγγα 3 οπών και παρουσία διαστολέα. Μεγέθη: 7Fr και μήκη: 10 cm.
Θηκάρια αγγειογραφίας και αγγειοπλαστικής με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ. Να διαθέτουν σύρμα διπλού άκρου (ευθύ και J), βαλβίδα σιλικόνης υψηλής ποιότητας σταυροειδούς οπής με παράπλευρο σωληνίσκο , με στρόφυγγα 3 οπών και παρουσία διαστολέα. Μεγέθη: 10Fr και μήκη: 10 cm.
Θηκάρια κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο με εσωτερική και εξωτερική επίστρωση από 1.5% MDX και ακτινοσκιερό άκρο. Η βαλβίδα έχει 6 γλωχίνες και είναι υψίστης ασφαλείας με επίστρωση από υγρή σιλικόνη για ομαλή εισαγωγή του καθετήρα χωρίς τριβές η οποία είναι και αποσπώμενη. Η κάνουλα του θηκαριού μπορεί να υποστεί παραμόρφωση 105 μοιρών δίνοντας τη δυνατότητα στον ασθενή να βρίσκεται στο κρεβάτι του σε ημικαθιστή θέση. Μεγέθη: 5F, Μήκη: 11cm
Υδρόφιλο κιτ εισαγωγής κερκιδικής πρόσβασης για περιπτώσεις ’’ad-hoc αγγειοπλαστικής’’. Το θηκάρι να συμβατό με οδηγούς καθετήρες 5Fr/6Fr/7Fr και εξωτερική διάμετρο που να αντιστοιχεί σε θηκάρι μικρότερο κατά 1Fr δηλαδή 4Fr/5Fr/6Fr αντίστοιχα . Να διαθέτει τοιχώματα πάχους 0,12mm για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρήξης της κερκιδικής αρτηρίας και ο απαιτούμενος χρόνος αιμόστασης, να διαθέτει κάλυμμα από ‘’Μ’’ υδρόφιλο πολυμερές (Μ-coat), και η υδροφιλικότητα επιτυγχάνεται μέσω χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένης σε μοριακό επίπεδο στην επιφάνεια του υλικού και όχι με απλή επίστρωση αυτής.Να διαθέτει ειδική αιμοστατική βαλβίδα σταυροειδούς οπής από σιλικόνη και παράπλευρο σωλήνα με υποδοχή για έγχυση ή λήψη αίματος.Το κιτ να περιλαμβάνει: Υδρόφιλο θηκάρι 5 Fr μήκους 10cm.
Υδρόφιλο κιτ εισαγωγής κερκιδικής πρόσβασης για περιπτώσεις ’’ad-hoc αγγειοπλαστικής’’. Το θηκάρι να συμβατό με οδηγούς καθετήρες 5Fr/6Fr/7Fr και εξωτερική διάμετρο που να αντιστοιχεί σε θηκάρι μικρότερο κατά 1Fr δηλαδή 4Fr/5Fr/6Fr αντίστοιχα . Να διαθέτει τοιχώματα πάχους 0,12mm για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρήξης της κερκιδικής αρτηρίας και ο απαιτούμενος χρόνος αιμόστασης, να διαθέτει κάλυμμα από ‘’Μ’’ υδρόφιλο πολυμερές (Μ-coat), και η υδροφιλικότητα επιτυγχάνεται μέσω χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένης σε μοριακό επίπεδο στην επιφάνεια του υλικού και όχι με απλή επίστρωση αυτής.Να διαθέτει ειδική αιμοστατική βαλβίδα σταυροειδούς οπής από σιλικόνη και παράπλευρο σωλήνα με υποδοχή για έγχυση ή λήψη αίματος.Το κιτ να περιλαμβάνει: Υδρόφιλο θηκάρι 6 Fr μήκους 10cm.
Υδρόφιλο κιτ εισαγωγής κερκιδικής πρόσβασης για περιπτώσεις ’’ad-hoc αγγειοπλαστικής’’. Το θηκάρι να συμβατό με οδηγούς καθετήρες 5Fr/6Fr/7Fr και εξωτερική διάμετρο που να αντιστοιχεί σε θηκάρι μικρότερο κατά 1Fr δηλαδή 4Fr/5Fr/6Fr αντίστοιχα . Να διαθέτει τοιχώματα πάχους 0,12mm για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρήξης της κερκιδικής αρτηρίας και ο απαιτούμενος χρόνος αιμόστασης, να διαθέτει κάλυμμα από ‘’Μ’’ υδρόφιλο πολυμερές (Μ-coat), και η υδροφιλικότητα επιτυγχάνεται μέσω χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένης σε μοριακό επίπεδο στην επιφάνεια του υλικού και όχι με απλή επίστρωση αυτής.Να διαθέτει ειδική αιμοστατική βαλβίδα σταυροειδούς οπής από σιλικόνη και παράπλευρο σωλήνα με υποδοχή για έγχυση ή λήψη αίματος.Το κιτ να περιλαμβάνει: Υδρόφιλο θηκάρι 7 Fr μήκους 10cm.
Ενισχυμένα θηκάρια σε μήκη 45cm, κατασκευασμένα από PTFE. Με ενσωματωμένη ενισχυμένη περιέλιξη πεπλατυσμένου σύρματος S/S . Εξωτερική επικάλυψη πολυμερούς. Ατραυματικό άπω άκρο και διαστάσεις 5,6,7,8 Fr. Ακτινοσκιερό δείκτη από λευκόχρυσο, για εξαιρετική ακτινοορατότητα κατά την ακτινοσκόπηση. Μεγάλη εσωτερική διάμετρο, ειδικότερα στα 4 Fr : I.D:0.064’’.Να διατίθενται σε: Ευθύ και καμπύλο άκρο Crossover,Μεγέθη 6 Fr.
Ενισχυμένα θηκάρια σε μήκη 45cm, κατασκευασμένα από PTFE. Με ενσωματωμένη ενισχυμένη περιέλιξη πεπλατυσμένου σύρματος S/S . Εξωτερική επικάλυψη πολυμερούς. Ατραυματικό άπω άκρο και διαστάσεις 5,6,7,8 Fr. Ακτινοσκιερό δείκτη από λευκόχρυσο, για εξαιρετική ακτινοορατότητα κατά την ακτινοσκόπηση. Μεγάλη εσωτερική διάμετρο, ειδικότερα στα 4 Fr : I.D:0.064’’.Να διατίθενται σε: Ευθύ και καμπύλο άκρο Crossover,Μεγέθη 7, Fr.
Ενισχυμένα θηκάρια σε μήκη 90 cm, κατασκευασμένα από PTFE. Με ενσωματωμένη ενισχυμένη περιέλιξη πεπλατυσμένου σύρματος S/S . Εξωτερική επικάλυψη πολυμερούς. Ατραυματικό άπω άκρο και διαστάσεις 5,6,7,8 Fr. Ακτινοσκιερό δείκτη από λευκόχρυσο, για εξαιρετική ακτινοορατότητα κατά την ακτινοσκόπηση. Μεγάλη εσωτερική διάμετρο, ειδικότερα στα 4 Fr : I.D:0.064’’.Να διατίθενται σε: Ευθύ και καμπύλο άκρο Crossover,Μεγέθη 7 Fr.
Ενισχυμένα θηκάρια σε μήκη 65cm, κατασκευασμένα από PTFE. Με ενσωματωμένη ενισχυμένη περιέλιξη πεπλατυσμένου σύρματος S/S . Εξωτερική επικάλυψη πολυμερούς. Ατραυματικό άπω άκρο και διαστάσεις 5,6,7,8 Fr. Ακτινοσκιερό δείκτη από λευκόχρυσο, για εξαιρετική ακτινοορατότητα κατά την ακτινοσκόπηση. Μεγάλη εσωτερική διάμετρο, ειδικότερα στα 4 Fr : I.D:0.064’’.Να διατίθενται σε: Ευθύ και καμπύλο άκρο Crossover,Μεγέθη 7 Fr.
Ενισχυμένα θηκάρια σε μήκη 90 cm, κατασκευασμένα από PTFE. Με ενσωματωμένη ενισχυμένη περιέλιξη πεπλατυσμένου σύρματος S/S . Εξωτερική επικάλυψη πολυμερούς. Ατραυματικό άπω άκρο και διαστάσεις 5,6,7,8 Fr. Ακτινοσκιερό δείκτη από λευκόχρυσο, για εξαιρετική ακτινοορατότητα κατά την ακτινοσκόπηση. Μεγάλη εσωτερική διάμετρο, ειδικότερα στα 4 Fr : I.D:0.064’’.Να διατίθενται σε: Ευθύ και καμπύλο άκρο Crossover,Μεγέθη 6 Fr.
Ενισχυμένα θηκάρια σε μήκη 65cm, κατασκευασμένα από PTFE. Με ενσωματωμένη ενισχυμένη περιέλιξη πεπλατυσμένου σύρματος S/S . Εξωτερική επικάλυψη πολυμερούς. Ατραυματικό άπω άκρο και διαστάσεις 5,6,7,8 Fr. Ακτινοσκιερό δείκτη από λευκόχρυσο, για εξαιρετική ακτινοορατότητα κατά την ακτινοσκόπηση. Μεγάλη εσωτερική διάμετρο, ειδικότερα στα 4 Fr : I.D:0.064’’.Να διατίθενται σε: Ευθύ και καμπύλο άκρο Crossover,Μεγέθη 6 Fr.
Οδηγός-Θηκάρι Εισαγωγής τύπουFlexor® High Flex Ansel Guiding Sheath εσωτερικής διαμέτρου 10.0 Fr (0.134''/3.4mm ), μήκους 45cm, μιας χρήσης.Να χρησιμοποιείται για την εισαγωγή θεραπευτικων ή διαγνωστικών συσκευών στο αγγειακό σύστημα, με εξαίρεση τα στεφανιαία αγγεία και τα αγγεία του εγεφάλου (excluding coronary and neuro vasculature).Να αποτελείται από ένα θηκάρι-εισαγωγέα με άκρο ευθύ(HFANL0) ή multipurpose(HFANL1), με τρεις διαβαθμίνσεις σκληρότητας (Stiffer→Standard→soft tip) για βελτιωμένη ευελιξία(Transition zones for enhanced flexibility), επενδυμένο με μεταλλική περιέλιξη για να μην τσακίζει (coiled re-inforced) και ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο του, για να καθιστά δυνατή την απεικόνισή του υπό ακτινοσκόπηση. Φέρει υδρόφιλη επικάλυψη AQ, στα τελευταία 30cm αντίστοιχα, για ομαλότερη πρόσβαση και βαλβίδα παθητικής αιμόστασης Check-Flo Valve με σωληνίσκο παράπλευρης κυκλοφορίας και stopcock τριπλής ροής (3-way stopcock). Να διαθέτει ιδιαίτερα εύκαμπτο διαστολέα από πολυουρεθάνη, μήκους 47cm (PTFE Softer High-Flex dilator for enhanced trackability) με κωνικό άκρο (Tapered distal end to the wire) συμβατό με οδηγό σύρμα 0.035". Η ομαλή μετάβαση μεταξύ θηκαριού και διαστολέα καθώς και μεταξύ σύρματος και διαστολέα διευκολύνει την εισαγωγή (Silhouette Transitionless).
Οδηγός-Θηκάρι Εισαγωγής τύπουFlexor® High Flex Ansel Guiding Sheath εσωτερικής διαμέτρου 12.0Fr (0.162''/4.1mm ), μήκους 45cm, μιας χρήσης.Να χρησιμοποιείται για την εισαγωγή θεραπευτικων ή διαγνωστικών συσκευών στο αγγειακό σύστημα, με εξαίρεση τα στεφανιαία αγγεία και τα αγγεία του εγεφάλου (excluding coronary and neuro vasculature).Να αποτελείται από ένα θηκάρι-εισαγωγέα με άκρο ευθύ(HFANL0) ή multipurpose(HFANL1), με τρεις διαβαθμίνσεις σκληρότητας (Stiffer→Standard→soft tip) για βελτιωμένη ευελιξία(Transition zones for enhanced flexibility), επενδυμένο με μεταλλική περιέλιξη για να μην τσακίζει (coiled re-inforced) και ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο του, για να καθιστά δυνατή την απεικόνισή του υπό ακτινοσκόπηση. Φέρει υδρόφιλη επικάλυψη AQ, στα τελευταία 30cm αντίστοιχα, για ομαλότερη πρόσβαση και βαλβίδα παθητικής αιμόστασης Check-Flo Valve με σωληνίσκο παράπλευρης κυκλοφορίας και stopcock τριπλής ροής (3-way stopcock). Να διαθέτει ιδιαίτερα εύκαμπτο διαστολέα από πολυουρεθάνη, μήκους 47cm (PTFE Softer High-Flex dilator for enhanced trackability) με κωνικό άκρο (Tapered distal end to the wire) συμβατό με οδηγό σύρμα 0.035". Η ομαλή μετάβαση μεταξύ θηκαριού και διαστολέα καθώς και μεταξύ σύρματος και διαστολέα διευκολύνει την εισαγωγή (Silhouette Transitionless).

## diafora
Σύριγγα 150ml μιας χρήσεως, με σύνδεση τύπου Twist-Go, με σωληνάκι πλήρωσης, με πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση σε εγχυτή MEDRAD® MARK 7 ARTERION
Προέκταση υψηλών πιέσεων μιας χρήσεως τουλάχιστον 150 cm, με σύνδεση τύπου Twist-Go, και αντοχή σε πίεση τουλάχιστον 1000psi, για χρήση με TAG 150 SYR σε εγχυτή MEDRAD® MARK 7 ARTERION
Συσκευή πλήρωσης μπαλονιών αγγειοπλαστικής με ονομαστική πίεση μέχρι 40atm ατμόσφαιρες και σχεδιασμό με μοχλό ασφάλισης που ελέγχει το έμβολο. Με Σύριγγα πλήρωσης 30ml
Σύριγγες εγχυτου αγγειογραφίας 150ml τύπου medrad
Σύριγγα με μανόμετρο 30ml με πίεση 30 atm
Συνδετικά υψηλής πίεσης 800psi μ/χρ, με πλέγμα 120cm
Συνδετικά χαμηλών πιέσεων από εύκαμπτη πολυουρεθάνη και πίεση 500 psi, αρσενικό – θηλυκό με περιστρεφόμενο luer lock και μήκη 15, 30, 61,91, 122,152, 183 cm.
Συνδετικοί σωλήνες παροχέτευσης με κωνικό άκρο και με stop cock.
Σετ αποστειρωμένο προστατευτικό πλαστικό για την κεφαλή του υπερήχου που να καλυπτει και το καλώδιο ,διαστάσεων τουλάχιστων 15cmΧ120cm και με αποστειρωμένο τζελ .
Περιστροφικές αιμοστατικές βαλβίδες διπλού αυλού για συσκευές έως 9Fr. Να είναι συμβατές με όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται με το υγρό εμβολικό υλικό Onyx και τα παρελκόμενα.
Περιστροφικές αιμοστατικές βαλβίδες τριπλού αυλού για συσκευές έως 9Fr. Να είναι συμβατές με όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται με το υγρό εμβολικό υλικό Onyx και τα παρελκόμενα.
Αισθητήρας ενηλίκων μέτρησης βάθους αναισθησίας .Ο αισθητήρας ενηλίκων να είναι μιας χρήσης, να αποτελείται από τέσσερα ηλεκτρόδια σε ενιαία κατασκευή και να μετρά το βάθος αναισθησίας με τη μέθοδο του διφασματικού δείκτη2. Να διαθέτει συνδετικό clip ασφαλείας. Να εφαρμόζεται μεταξύ μεσομετωπιαίας και κροταφικής περιοχής ώστε να μην καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του μετώπου για να υπάρχει ελεύθερος χώρος, όπως εγκεφαλική οξυμετρία, θερμοκρασία πυρήνα κ.α1. Να άγει συνεχές ηλεκτροεγκεφαλικό σήμα μέσω 2 καναλιών. Να δύναται να μετρήσει EMG. 1. Να απεικονίζει τον συνολικό χρόνο, καθώς και το ποσοστό (%) του χρόνου, (κατά το τελευταίο περίπου λεπτό), ύπαρξης καταστολής φλοιϊκής δραστηριότητας.1. Να επεξεργάζεται και να απεικονίζει τάση ανάλυσης του εγκεφαλογραφήματος (DSA), σε έγχρωμο γράφημα, ώστε να διακρίνεται, σε κάθε επίπεδο αναισθησίας, η κατανομή ισχύος των κυμάτων Delta, Theta, Alpha, Beta.1. Ο αισθητήρας κατά την τοποθέτησή του, να διαθέτει τεχνολογία προσπέλασης των νεκρών επιδερμικών κυττάρων ώστε να εξασφαλίζεται βέλτιστο αγώγιμο περιβάλλον και σταθερή τοποθέτηση για 24 ώρες. 1. Να διαθέτει αγώγιμο μελάνι, ώστε να είναι σε θέση να άγει ακόμη και τα πιο ασθενή ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα.1. Ο αισθητήρας να είναι LATEX-FREE, PVC -FREE, DEHP-FREE,NITRILE-FREE.Να δύναται να συνδεθεί με μόνιτορ το οποίο μέσω της οθόνης παρακολούθησης να ενεργοποιούνται φίλτρα για την μείωση μη επιθυμητών πιθανών παρεμβολών του ηλεκτοεγκεφαλογραφήματος1. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού να υπάρχει ανταπόκριση εντός 24 ωρών από κατάλληλα εκπαιδευμένους - πιστοποιημένους τεχνικούς. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης τους.Να παρέχεται από την προμηθεύτρια εταιρεία, κατάλληλα εκπαιδευμένο - πιστοποιημένο προσωπικό για την κλινική εφαρμογή του προσφερόμενου υλικού καθώς και για την εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης τους.1. Η τεχνολογία του συστήματος μέτρησης βάθους αναισθησίας να είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητη αρχή (είτε της Ευρώπης είτε των Η.Π.Α) για τα παρακάτω οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του: i Της χρήσης των υπναγωγών ii i. Της παραμονής των ασθενών στο χώρο της ανάνηψης iii Των περιστατικών διεγχειρητικής αφύπνισης .Οι αισθητήρες να συνοδεύονται από () μόνιτορ μέτρησης βάθους αναισθησίας
Διαιρούμενη ενεργή αυτοθερμαινόμενη κουβέρτα μιας χρήσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση για να βοηθήσει στην πρόληψη ακούσιας περιεγχειρητικής υποθερμίας . Να έχει διάρκεια ζωής: 2 χρόνια Να είναι σε ατομική συσκευασία και να περικλείεται φυλλάδιο οδηγιών.- Να έχει διαστάσεις 152cm X 92cm- Η συσκευασία να έχει διαστάσεις περίπου 30cm X 35cm-.- Το κύριο υλικό να είναι το Πολυπροπυλένιο SMS (Spunbond Meltblown Spunbond) μη υφασμένο 104 g/m²- Τα θερμαντικά επιθέματα να είναι από ενεργό άνθρακα, άργιλο, άλας, σκόνη σιδήρου.- Να χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να φτάσει τους 39 βαθμοί Κελσίου (μετά το άνοιγμα της συσκευασίας) με διατήρηση άνω των δέκα ωρών.- Να έχει αντοχή σε εφελκυσμό–Ξηρό >30Ν- Να έχει αντοχή στη διείσδυση υγρών ≥ 10cmH₂O- Να έχει αντοχή στο σχίσιμο–Ξηρό> 10Ν- Να έχει αποδεκτό χρόνο καύσης Class I ≥3.5 ≥3.5- Το υλικό να είναι απαλλαγμένο απόφορμαλδεΰδη ≤20 mg/kg- Η απελευθέρωση σωματιδίων Μπροστινή και πίσω πλευρά: περίπου 2.8 Log₁₀ (lint count)- Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.
Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως από PVC, με την απαιτούμενη γωνίωση περίπου 90ο, για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H2O το οποίο να επιβεβαιώνεται από κλινική μελέτη. Να διαθέτει πλαϊνά πτερύγια στην εσωτερική πλευρά του cuff τα οποία σε συνδυασμό με τον αυλό για Levin να λειτουργούν ως επιγλωττιδικές μπάρες ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη του σωλήνα αερισμού της λαρυγγικής μάσκας από τυχόν κατάσπαση της επιγλωττίδας. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block ομοαξονικά στο σωλήνα αερισμού, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 5.0.
Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως από PVC, με την απαιτούμενη γωνίωση περίπου 90ο, για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H2O το οποίο να επιβεβαιώνεται από κλινική μελέτη. Να διαθέτει πλαϊνά πτερύγια στην εσωτερική πλευρά του cuff τα οποία σε συνδυασμό με τον αυλό για Levin να λειτουργούν ως επιγλωττιδικές μπάρες ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη του σωλήνα αερισμού της λαρυγγικής μάσκας από τυχόν κατάσπαση της επιγλωττίδας. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block ομοαξονικά στο σωλήνα αερισμού, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 4.0 .
Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως από PVC, με την απαιτούμενη γωνίωση περίπου 90ο, για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H2O το οποίο να επιβεβαιώνεται από κλινική μελέτη. Να διαθέτει πλαϊνά πτερύγια στην εσωτερική πλευρά του cuff τα οποία σε συνδυασμό με τον αυλό για Levin να λειτουργούν ως επιγλωττιδικές μπάρες ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη του σωλήνα αερισμού της λαρυγγικής μάσκας από τυχόν κατάσπαση της επιγλωττίδας. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block ομοαξονικά στο σωλήνα αερισμού, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 3.0 .
Διαστολέας αγγείων και δέρματος από Teflon - PTFE χαμηλού συντελεστή τριβής και υψηλής προωθητικότητας, μιας χρήσης.Να ρησιμοποιείται για την διαστολή σημείων παρακέντησης ή οδών καθετήρων για διαδερμική τοποθέτηση συσκευών για αγγειακές και μη αγγειακές εφαρμογές όπως στο φλεβικό, αρτηριακό, χοληφόρο και νεφρικό σύστημα ,σε διαμέτρους 6.0Fr, μήκους 20cm, προωθούμενος πάνω από οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.038''.
Διαστολέας αγγείων και δέρματος από Teflon - PTFE χαμηλού συντελεστή τριβής και υψηλής προωθητικότητας, μιας χρήσης.Να ρησιμοποιείται για την διαστολή σημείων παρακέντησης ή οδών καθετήρων για διαδερμική τοποθέτηση συσκευών για αγγειακές και μη αγγειακές εφαρμογές όπως στο φλεβικό, αρτηριακό, χοληφόρο και νεφρικό σύστημα ,σε διαμέτρους 7.0Fr, μήκους 20cm, προωθούμενος πάνω από οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.038''.
Διαστολέας αγγείων και δέρματος από Teflon - PTFE χαμηλού συντελεστή τριβής και υψηλής προωθητικότητας, μιας χρήσης.Να ρησιμοποιείται για την διαστολή σημείων παρακέντησης ή οδών καθετήρων για διαδερμική τοποθέτηση συσκευών για αγγειακές και μη αγγειακές εφαρμογές όπως στο φλεβικό, αρτηριακό, χοληφόρο και νεφρικό σύστημα ,σε διαμέτρους 8.0Fr, μήκους 20cm, προωθούμενος πάνω από οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.038''.
Διαστολέας αγγείων και δέρματος από Teflon - PTFE χαμηλού συντελεστή τριβής και υψηλής προωθητικότητας, μιας χρήσης.Να ρησιμοποιείται για την διαστολή σημείων παρακέντησης ή οδών καθετήρων για διαδερμική τοποθέτηση συσκευών για αγγειακές και μη αγγειακές εφαρμογές όπως στο φλεβικό, αρτηριακό, χοληφόρο και νεφρικό σύστημα ,σε διαμέτρους 9.0Fr, μήκους 20cm, προωθούμενος πάνω από οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.038''.
Διαστολέας αγγείων και δέρματος από Teflon - PTFE χαμηλού συντελεστή τριβής και υψηλής προωθητικότητας, μιας χρήσης.Να ρησιμοποιείται για την διαστολή σημείων παρακέντησης ή οδών καθετήρων για διαδερμική τοποθέτηση συσκευών για αγγειακές και μη αγγειακές εφαρμογές όπως στο φλεβικό, αρτηριακό, χοληφόρο και νεφρικό σύστημα ,σε διαμέτρους 10.0Fr, μήκους 20cm, προωθούμενος πάνω από οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.038''.
Διαστολέας αγγείων και δέρματος από Teflon - PTFE χαμηλού συντελεστή τριβής και υψηλής προωθητικότητας, μιας χρήσης.Να ρησιμοποιείται για την διαστολή σημείων παρακέντησης ή οδών καθετήρων για διαδερμική τοποθέτηση συσκευών για αγγειακές και μη αγγειακές εφαρμογές όπως στο φλεβικό, αρτηριακό, χοληφόρο και νεφρικό σύστημα ,σε διαμέτρους 11.0Fr, μήκους 20cm, προωθούμενος πάνω από οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.038''.
Διαστολέας αγγείων και δέρματος από Teflon - PTFE χαμηλού συντελεστή τριβής και υψηλής προωθητικότητας, μιας χρήσης.Να ρησιμοποιείται για την διαστολή σημείων παρακέντησης ή οδών καθετήρων για διαδερμική τοποθέτηση συσκευών για αγγειακές και μη αγγειακές εφαρμογές όπως στο φλεβικό, αρτηριακό, χοληφόρο και νεφρικό σύστημα ,σε διαμέτρους 12.00Fr, μήκους 20cm, προωθούμενος πάνω από οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.038''.
Διαστολέας αγγείων και δέρματος από Teflon - PTFE χαμηλού συντελεστή τριβής και υψηλής προωθητικότητας, μιας χρήσης.Να ρησιμοποιείται για την διαστολή σημείων παρακέντησης ή οδών καθετήρων για διαδερμική τοποθέτηση συσκευών για αγγειακές και μη αγγειακές εφαρμογές όπως στο φλεβικό, αρτηριακό, χοληφόρο και νεφρικό σύστημα ,σε διαμέτρους 12.00Fr, μήκους 20cm, προωθούμενος πάνω από οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.038''.

## αιμοστατικα
Σύστημα Αγγειακής Αιμόστασης με κολλαγόνο . Το σύστημα αγγειακής αιμόστασης να διαθέτει μόνο βιοαπορροφήσιμα υλικά για να σφραγίσει άμεσα με αποτελεσματικότητα και με διπλή ασφάλεια την αρτηριοτομή. Να τοποθετείται ενδοαγγειακά και να σφραγίζει τόσο το εσωτερικό τμήμα του αγγείου, μη επιτρέποντας την έξοδο του αίματος από την αρτηριοτομή, όσο και εξωτερικά με το κολλαγόνο να σφραγίζει την αρτηριοτομή κάτω από τους ιστούς, αφήνοντας ανεπηρέαστη την ροή του αίματος χωρίς το παραμικρό ίχνος στένωσης εντός του αγγείου. Το σύστημα να διατίθεται σε μεγέθη, 6Fr .
Σύστημα Αγγειακής Αιμόστασης με κολλαγόνο . Το σύστημα αγγειακής αιμόστασης να διαθέτει μόνο βιοαπορροφήσιμα υλικά για να σφραγίσει άμεσα με αποτελεσματικότητα και με διπλή ασφάλεια την αρτηριοτομή. Να τοποθετείται ενδοαγγειακά και να σφραγίζει τόσο το εσωτερικό τμήμα του αγγείου, μη επιτρέποντας την έξοδο του αίματος από την αρτηριοτομή, όσο και εξωτερικά με το κολλαγόνο να σφραγίζει την αρτηριοτομή κάτω από τους ιστούς, αφήνοντας ανεπηρέαστη την ροή του αίματος χωρίς το παραμικρό ίχνος στένωσης εντός του αγγείου. Το σύστημα να διατίθεται σε μεγέθη, 8Fr.

## νεφροστομια
Σετ διαδερμικής εισαγωγής παροχέτευσης (νεφροστομίας, χοληφόρων, αποστημάτων). Να διαθέτει βελόνα παρακέντησης 21G μήκους τουλάχιστον 9 cm. Συρμάτινο οδηγό 0,018 in για την προώθησή του μέσα από την βελόνα στο σώμα του ασθενούς. Διαστολέα με θηκάρι που να διαθέτει ακτινοσκιερó (Rö) Marker για να φαίνεται, κάτω από την ακτινοσκόπηση για την τοποθέτηση του θηκαριού στο επιθυμητό σημείο και σκληρή κάνουλα για την εύκολη προώθηση του θηκαριού πάνω από το οδηγό σύρμα 0,018 in καθώς και Οδηγό σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα 0,038 in (0,97 mm) x 150 cm με άκρο τύπου «J»
Καθετήρας αλλαγής παροχέτευσης νεφροστομιών με καθετήρα pig-tail και σύστημα κλειδώματος Locking από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA σε διάφορους τύπους σκληρότητας. Διαστάσεις 14 Fr και μήκους 25cm
Καθετήρας αλλαγής παροχέτευσης νεφροστομιών με καθετήρα pig-tail και σύστημα κλειδώματος Locking από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA σε διάφορους τύπους σκληρότητας. Διαστάσεις 12 Fr και μήκους 25cm
Καθετήρας αλλαγής παροχέτευσης νεφροστομιών με καθετήρα pig-tail και σύστημα κλειδώματος Locking από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA σε διάφορους τύπους σκληρότητας. Διαστάσεις 10 Fr και μήκους 25cm
Καθετήρας αλλαγής παροχέτευσης νεφροστομιών με καθετήρα pig-tail και σύστημα κλειδώματος Locking από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA σε διάφορους τύπους σκληρότητας. Διαστάσεις 8 Fr και μήκους 25cm
Καθετήρας παροχέτευσης για νεφροστομία και λοιπές παροχετευτικές επεμβάσεις με σύστημα ασφάλισης ReSolve. Να διαθέτει σημάδια βάθους στον καθετήρα, ακτινοσκιερό δείκτη πλατίνας (marker band) στο άπω άκρο και μεγάλες οπές για τη μέγιστη δυνατή παροχετευση. Το σετ να περιλαμβάνει καθετήρα παροχέτευσης τύπου Pigtail, μεταλλική δύσκαμπτη κάνουλα, πλαστική δύσκαμπτη κάνουλα, trocar stylet και εργαλείο επανατοποθέτησης.8,5FR
Καθετήρας παροχέτευσης για νεφροστομία και λοιπές παροχετευτικές επεμβάσεις με σύστημα ασφάλισης ReSolve. Να διαθέτει σημάδια βάθους στον καθετήρα, ακτινοσκιερό δείκτη πλατίνας (marker band) στο άπω άκρο και μεγάλες οπές για τη μέγιστη δυνατή παροχετευση. Το σετ να περιλαμβάνει καθετήρα παροχέτευσης τύπου Pigtail, μεταλλική δύσκαμπτη κάνουλα, πλαστική δύσκαμπτη κάνουλα, trocar stylet και εργαλείο επανατοποθέτησης.10FR
Καθετήρας παροχέτευσης για νεφροστομία και λοιπές παροχετευτικές επεμβάσεις με σύστημα ασφάλισης ReSolve. Να διαθέτει σημάδια βάθους στον καθετήρα, ακτινοσκιερό δείκτη πλατίνας (marker band) στο άπω άκρο και μεγάλες οπές για τη μέγιστη δυνατή παροχετευση. Το σετ να περιλαμβάνει καθετήρα παροχέτευσης τύπου Pigtail, μεταλλική δύσκαμπτη κάνουλα, πλαστική δύσκαμπτη κάνουλα, trocar stylet και εργαλείο επανατοποθέτησης.12FR
Νεφροουρητηρικοί καθετήρες από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA. για διαδερμική έσω-έξω παροχέτευση νεφρού. Ο καθετήρας να έχει διαμορφωμένο ελικοειδώς τελικό άκρο (PIGTAIL) και ελικοειδή σχηματισμό στο σημείο της νεφρικής πυέλου, με πολλαπλές πλάγιες οπές. Nα φέρει απαραιτήτως σύστημα ασφαλείας (κλειδώματος) σε ελικωμένη μορφή των δύο σημείων Nα προσφέρεται σε μεγέθη 10 Fr. με μήκος μεταξύ των pigtails από 22 cm. Να διατίθεται και με βιοδιασπώμενο άκρο.
Νεφροουρητηρικοί καθετήρες από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA. για διαδερμική έσω-έξω παροχέτευση νεφρού. Ο καθετήρας να έχει διαμορφωμένο ελικοειδώς τελικό άκρο (PIGTAIL) και ελικοειδή σχηματισμό στο σημείο της νεφρικής πυέλου, με πολλαπλές πλάγιες οπές. Nα φέρει απαραιτήτως σύστημα ασφαλείας (κλειδώματος) σε ελικωμένη μορφή των δύο σημείων Nα προσφέρεται σε μεγέθη 10 Fr. με μήκος μεταξύ των pigtails από 24 cm. Να διατίθεται και με βιοδιασπώμενο άκρο.
Νεφροουρητηρικοί καθετήρες από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA. για διαδερμική έσω-έξω παροχέτευση νεφρού. Ο καθετήρας να έχει διαμορφωμένο ελικοειδώς τελικό άκρο (PIGTAIL) και ελικοειδή σχηματισμό στο σημείο της νεφρικής πυέλου, με πολλαπλές πλάγιες οπές. Nα φέρει απαραιτήτως σύστημα ασφαλείας (κλειδώματος) σε ελικωμένη μορφή των δύο σημείων Nα προσφέρεται σε μεγέθη 10 Fr. με μήκος μεταξύ των pigtails από 26 cm. Να διατίθεται και με βιοδιασπώμενο άκρο.
Νεφροουρητηρικοί καθετήρες από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA. για διαδερμική έσω-έξω παροχέτευση νεφρού. Ο καθετήρας να έχει διαμορφωμένο ελικοειδώς τελικό άκρο (PIGTAIL) και ελικοειδή σχηματισμό στο σημείο της νεφρικής πυέλου, με πολλαπλές πλάγιες οπές. Nα φέρει απαραιτήτως σύστημα ασφαλείας (κλειδώματος) σε ελικωμένη μορφή των δύο σημείων Nα προσφέρεται σε μεγέθη 10 Fr. με μήκος μεταξύ των pigtails από 28 cm. Να διατίθεται και με βιοδιασπώμενο άκρο.
Νεφροουρητηρικοί καθετήρες από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA. για διαδερμική έσω-έξω παροχέτευση νεφρού. Ο καθετήρας να έχει διαμορφωμένο ελικοειδώς τελικό άκρο (PIGTAIL) και ελικοειδή σχηματισμό στο σημείο της νεφρικής πυέλου, με πολλαπλές πλάγιες οπές. Nα φέρει απαραιτήτως σύστημα ασφαλείας (κλειδώματος) σε ελικωμένη μορφή των δύο σημείων Nα προσφέρεται σε μεγέθη 8 Fr. με μήκος μεταξύ των pigtails από 22 cm. Να διατίθεται και με βιοδιασπώμενο άκρο.
Νεφροουρητηρικοί καθετήρες από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA. για διαδερμική έσω-έξω παροχέτευση νεφρού. Ο καθετήρας να έχει διαμορφωμένο ελικοειδώς τελικό άκρο (PIGTAIL) και ελικοειδή σχηματισμό στο σημείο της νεφρικής πυέλου, με πολλαπλές πλάγιες οπές. Nα φέρει απαραιτήτως σύστημα ασφαλείας (κλειδώματος) σε ελικωμένη μορφή των δύο σημείων Nα προσφέρεται σε μεγέθη 8 Fr. με μήκος μεταξύ των pigtails από 24 cm. Να διατίθεται και με βιοδιασπώμενο άκρο.
Νεφροουρητηρικοί καθετήρες από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA. για διαδερμική έσω-έξω παροχέτευση νεφρού. Ο καθετήρας να έχει διαμορφωμένο ελικοειδώς τελικό άκρο (PIGTAIL) και ελικοειδή σχηματισμό στο σημείο της νεφρικής πυέλου, με πολλαπλές πλάγιες οπές. Nα φέρει απαραιτήτως σύστημα ασφαλείας (κλειδώματος) σε ελικωμένη μορφή των δύο σημείων Nα προσφέρεται σε μεγέθη 8 Fr. με μήκος μεταξύ των pigtails από 26 cm. Να διατίθεται και με βιοδιασπώμενο άκρο.
Νεφροουρητηρικοί καθετήρες από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA. για διαδερμική έσω-έξω παροχέτευση νεφρού. Ο καθετήρας να έχει διαμορφωμένο ελικοειδώς τελικό άκρο (PIGTAIL) και ελικοειδή σχηματισμό στο σημείο της νεφρικής πυέλου, με πολλαπλές πλάγιες οπές. Nα φέρει απαραιτήτως σύστημα ασφαλείας (κλειδώματος) σε ελικωμένη μορφή των δύο σημείων Nα προσφέρεται σε μεγέθη 8 Fr. με μήκος μεταξύ των pigtails από 28 cm. Να διατίθεται και με βιοδιασπώμενο άκρο.
Κατασκευασμένοι από διάφανη πολύ μαλακή ιατρική σιλικόνη υψηλής διαύγειας σε διάμετρο 18 Fr. Στο τελικό άκρο να φέρουν μπαλόνι σταθεροποίησης των 5-7-10ml. Το μπαλόνι να είναι ανατομικού σχεδιασμού, χωρίς προεξοχή του τελικού άκρου του καθετήρα. Ο δίσκος σταθεροποίησης δέρματος τύπου μαργαρίτα να προσφέρει ασφαλή συγκράτηση χωρίς την χρήση άλλων συνδετικών. Να φέρει 6 ανατομικά πέλματα και αεραγωγούς για τον αερισμό δέρματος. Να φέρουν ενσωματωμένη κεφαλή σίτισης τριών (3) αυλών, για σίτιση, χορήγηση φαρμάκων και για εμφύσηση του μπαλονιού. Να διατίθενται και με κεφαλή σίτισης . Ο καθετήρας να είναι συμβατός με το σετ ενδοσκοπικής γαστροπηξίας. Να έχει έγκριση και για αρχική τοποθέτηση
Κατασκευασμένοι από διάφανη πολύ μαλακή ιατρική σιλικόνη υψηλής διαύγειας σε διάμετρο 20 Fr. Στο τελικό άκρο να φέρουν μπαλόνι σταθεροποίησης των 5-7-10ml. Το μπαλόνι να είναι ανατομικού σχεδιασμού, χωρίς προεξοχή του τελικού άκρου του καθετήρα. Ο δίσκος σταθεροποίησης δέρματος τύπου μαργαρίτα να προσφέρει ασφαλή συγκράτηση χωρίς την χρήση άλλων συνδετικών. Να φέρει 6 ανατομικά πέλματα και αεραγωγούς για τον αερισμό δέρματος. Να φέρουν ενσωματωμένη κεφαλή σίτισης τριών (3) αυλών, για σίτιση, χορήγηση φαρμάκων και για εμφύσηση του μπαλονιού. Να διατίθενται και με κεφαλή σίτισης. Ο καθετήρας να είναι συμβατός με το σετ ενδοσκοπικής γαστροπηξίας. Να έχει έγκριση και για αρχική τοποθέτηση
Πλήρες σετ ενδοσκοπικής γαστροπηξίας που να περιλαμβάνει τα παρακάτω:4 βελόνες Verres με προφορτωμένα άγκιστρα καθήλωσης των 18 G τύπου Τ με ενσωματωμένο απορροφήσιμο νήμα και κομβία μεταβλητής σταθεροποίησης δέρματος.Να φέρει τροκάρ διαμέτρου 2mm με ενσωματωμένο στυλεό τύπου λόγχης με ατραυματικό κοπτικό δέρματος και ασφάλεια απελευθέρωσης. Να φέρει τηλεσκοπικό διαστολέα πολλαπλού διαμετρήματος 2-4-6-8mm με ενσωματωμένο θηκάρι PEEL AWAY. Το σύστημα να φέρει χρωματική ένδειξη και ασφάλεια απόσπασης των καθετήρων. Να φέρει συρμάτινο οδηγό AMPLATZ διαμέτρου 0,35’’ και μήκους 80cm με άκρο J. Να φέρει λαβίδα σταθεροποίησης των κομβίων δέρματος . Να φέρει νυστέρι τύπου λόγχης με ενσωματωμένη ασφάλεια και επιλογή μήκους διατομής. Να φέρει μετρητή στομίας με εσωτερικό αυλό για χρήση συρμάτινου οδηγού 0,35’’ και μπαλόνι εμφύσησης 5mm. Ο μετρητής να φέρει μεταβλητό δίσκο μέτρησης και διαγράμμιση ανά 2,5mm.
Καθετήρας αλλαγής παροχέτευσης χολαγγείων με καθετήρα pig-tail με Ro marker και σύστημα κλειδώματος Locking από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA σε διάφορους τύπους σκληρότητας. Διαστάσεις 8Fr και μήκους 35cm.
Καθετήρας αλλαγής παροχέτευσης χολαγγείων με καθετήρα pig-tail με Ro marker και σύστημα κλειδώματος Locking από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA σε διάφορους τύπους σκληρότητας. Διαστάσεις 10Fr και μήκους 35cm.
Καθετήρας αλλαγής παροχέτευσης χολαγγείων με καθετήρα pig-tail με Ro marker και σύστημα κλειδώματος Locking από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA σε διάφορους τύπους σκληρότητας. Διαστάσεις 12Fr και μήκους 35cm.
Καθετήρας αλλαγής παροχέτευσης χολαγγείων με καθετήρα pig-tail με Ro marker και σύστημα κλειδώματος Locking από βιοσυμβατό υλικό τύπου FLEXIMA σε διάφορους τύπους σκληρότητας. Διαστάσεις 14Fr και μήκους 35cm.

## eidika ylia aggeioplastikis
· Καθετήρας Επανεισόδου του σύρματος στον αυλό του αγγειου υπενδοθυλιακά. Με ακτινοσκιερούς δείκτες ώστε να παρέχεται εξαιρετικός προσανατολισμός του καθετήρα για καλύτερη τοποθέτησή του, μειώνοντας το χρόνο ακτινοσκόπησης. Ο καθετήρας έχει μεταλλικο πλέγμα για μεγαλύτερη σταθερότητα και γρήγοτη τοποθέτηση στο σημείο επανεισόδου. Μήκος καθετήρα:120cm, Διάμετρος: 6F

## ιματισμος
Πλήρες σετ αγγειοπλαστικής - αγγειογραφίας κατάλληλο για επεμβατικές πράξεις μεγάλης διάρκειας, το οποίο αποτελείται από: Κάλυμμα τραπεζιού μπλε 140x210cm Βελόνα 23Gx3cm ,Βελόνα 21Gx3.8cm , Σύριγγα 10ml L/S - 2 Σύριγγες 20ml L/S Σύριγγα 10ml L/L , Σύριγγα 5ml L/L - Χειρουργικό ψαλίδι 13cm Μεταλλική λαβίδα, Νυστέρι No.11 ,Σφουγγάρι με πλαστική λαβή 15cm 40 Γάζες 10x10cm 12ply, 2 Αυτοκόλλητα επιθέματα 6x7cm - Μπολ διαφανές 120ml- 2 Μπολ 250ml- Μπολ 700ml Δίσκος βαθύς 42x30x6c- Δοχείο συλλογής ακάθ. υγρών Κάλυμμα φλουροσκοπίου Large Κάλυμμα πετάσματος 120x120cm- 2 Προστατευτικές ποδιές SMS XL Σεντόνι αγγειογραφίας 220x330cm, τριπλής ενισχυμένης στρώσης υψηλής απορροφητικότητας για επεμβατικές πράξεις μεγάλης διάρκειας, με διαφανή πλαϊνά καθόλου το μήκος του σεντονιού με 2 οπές μηριαίων αρτηριών 14cm και 2 οπές κερκιδικής αρτηρίας
Πακέτο νεφροστομίας/χοληφόρων, το οποίο αποτελείται από:- Κάλυμμα τραπεζιού μπλε 140 x 210cm - Υποσέντονο απορροφητικό 90 x 75cm - Σύριγγα 10ml L/S - Σύριγγα 20ml L/S - 2 Μπολ 250ml - Μπολ 500ml - Νυστέρι No 11 - 15 Γάζες 10x10cm 12ply - Σεντόνι ενισχυμένης στρώσης υψηλής απορροφητικότητας 193 x 315cm με κεντρική οπή
Σετ δοχείο με καπάκι ασφαλείας και ειδικό απορροφητικό υλικό ακαθάρτων υγρών για συλλογή ακάθαρτων υγρών και βελονών. Στην επεμβατικη ακτινολογία
κάλυμμα ακτινολογικής κάμερας για λυχνία δια. 120X120
κάλυμμα ακτινολογικής κάμερας για λυχνία δια. 80X80
Μπλούζα χειρουργική αδιάβροχη,ενισχυμένη μπροστα μέγεθος large
Μπλούζα χειρουργική αδιάβροχη,ενισχυμένη μπροστα μέγεθος x-large
Βασικό κάλυμμα αγγειογραφίας 220x320cm περίπου με διαφανή πλαϊνά PE 45 Micron καθ´ολο το μήκος του καλύμματος (655x320cm κάθε πλευρά περίπου), διπλή απορροφητική στρώση υγρών < 55gr/m2 (100x340cm) περίπου, τριπλή στρώση υψηλής απορροφητικότητας υγρών < 90gr/m2 (150x110cm περίπου) πέριξ των οπών. Να φέρει δυο αυτοκόλλητες οπές κερκιδικής προσπέλασης (8x12cm καλυμμένες με incise film 12x15cm περίπου), δυο αυτοκόλλητες οπές μηριαίας προσπέλασης (Φ 15cm καλυμμένες με incise film) 20x20cm περίπου).
Βασικό κάλυμμα αγγειογραφίας 220x320cm περίπου με διαφανή πλαϊνά PE 45 Micron καθ´ολο το μήκος του καλύμματος (655x320cm κάθε πλευρά περίπου), διπλή απορροφητική στρώση υγρών < 55gr/m2 (100x340cm) περίπου, τριπλή στρώση υψηλής απορροφητικότητας υγρών < 70gr/m2 (150x110cm περίπου) πέριξ των οπών. Να φέρει δυο αυτοκόλλητες οπές κερκιδικής προσπέλασης (8x12cm καλυμμένες με incise film 12x15cm περίπου), δυο αυτοκόλλητες οπές μηριαίας προσπέλασης (Φ 15cm καλυμμένες με incise film) 20x20cm περίπου) τεμ 1 .Κάλυμμα τραπεζιού εργαλειοδοσίας αδιάβροχο 150Χ200cm περίπου 2 στρωμάτων απορρόφησης < 55gr/m2 τεμ 1.Κάλυμμα παραπετάσματος PE 45 Micron αδιάβροχο με λάστιχο 120Χ120cm περίπου τεμ 1.Νυστέρι με λαβή No: 11 τεμ 1 Βελόνα 18GX38mm τεμ 1Βελόνα 21GX38mm τεμ 1Σύριγγες 10ml με άκρο Luer Lock τεμ 2 Σύριγγες 20ml άκρο Luer Lock τεμ 2 Σύριγγες 10ml άκρο Luer Slip τεμ 1Σύριγγα 20ml άκρο Luer Slip τεμ 1Γάζες 10Χ10cm 12 στρώσεων, 4 πακέτα των 5 τεμαχίων Τουλιπολαβίδα 19cm περίπου τεμ 1Μπολ χωρητικότητας 250ml περίπου τεμ 2 Μπολ χωρητικότητας 500ml περίπου τεμ 1 Χειρουργικές μπλούζες XL ενισχυμένες αδιάβροχες τεμ 2, 140cm μήκος (+/-5), SMS <40gr/m2 τουλάχιστον Χειροπετσέτες 30Χ40cm περίπου Πεδίο περιτυλίγματος 80x80cm περίπου τεμ 1 Σφουγγαράκι αιχμηρών αντικειμένων τεμ 1

## biopse
Διαδερμικοί καθετήρες-ηλεκτρόδια μίας χρήσης για την αντιμετώπιση αλγαισθητικού και νευροπαθητικού πόνου με χρήση ρεύματος υπό την μορφή ραδιοσυχνοτήτων, μήκους 10 εκατοστών για χρήση με την αγορασμένη από το νοσοκομείο γεννήτρια τύπου «COSMAN G4». Το ηλεκτρόδιο να είναι ευθύ ή κυρτό και να είναι μιας χρήσης . Όλα τα προϊόντα φέρουν CE MARK. Το σετ να περιέχει την απαραίτητη γείωση.
Διαδερμικοί καθετήρες-ηλεκτρόδια μίας χρήσης για την αντιμετώπιση αλγαισθητικού και νευροπαθητικού πόνου με χρήση ρεύματος υπό την μορφή ραδιοσυχνοτήτων, μήκους 15 εκατοστών για χρήση με την αγορασμένη από το νοσοκομείο γεννήτρια τύπου «COSMAN G4». Το ηλεκτρόδιο να είναι ευθύ ή κυρτό και να είναι μιας χρήσης . Όλα τα προϊόντα φέρουν CE MARK. Το σετ να περιέχει την απαραίτητη γείωση.
Βελόνα παρακέντησης και αναρροφητικής βιοψίας Chiba Biopsy Needle, διαμέτρου 18 G, μήκους 20.0cm, μιας χρήσης Να χρησιμοποιείται για διαδερμική παρακέντηση χολαγγειογραφίας και αναρροφητική βιοψία.Να διαθέτει κάνουλα και ομοαξονικό εσωτερικό στειλεό με λοξοτομημένα άκρα (beveled tip), κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) για υψηλή αντοχή χωρίς στρεβλώσεις , η εφαρμογή των λοξοτομημένων άκρων στειλεού και κάνουλας, να προσδίδει υψηλή σταθερότητα, κατευθυντικότητα και ευχερή ατραυματική διείσδυση της βελόνας (the match-ground beveled tip provides steerability).
Βελόνα παρακέντησης και αναρροφητικής βιοψίας Chiba Biopsy Needle, διαμέτρου 22G, μήκους 10.0cm, μιας χρήσης Να χρησιμοποιείται για διαδερμική παρακέντηση χολαγγειογραφίας και αναρροφητική βιοψία.Να διαθέτει κάνουλα και ομοαξονικό εσωτερικό στειλεό με λοξοτομημένα άκρα (beveled tip), κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) για υψηλή αντοχή χωρίς στρεβλώσεις , η εφαρμογή των λοξοτομημένων άκρων στειλεού και κάνουλας, να προσδίδει υψηλή σταθερότητα, κατευθυντικότητα και ευχερή ατραυματική διείσδυση της βελόνας (the match-ground beveled tip provides steerability).
Βελόνα παρακέντησης και αναρροφητικής βιοψίας Chiba Biopsy Needle, διαμέτρου 22G, μήκους 20.0cm, μιας χρήσης. Να χρησιμοποιείται για διαδερμική παρακέντηση χολαγγειογραφίας και αναρροφητική βιοψία.Να διαθέτει κάνουλα και ομοαξονικό εσωτερικό στειλεό με λοξοτομημένα άκρα (beveled tip), κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) για υψηλή αντοχή χωρίς στρεβλώσεις , η εφαρμογή των λοξοτομημένων άκρων στειλεού και κάνουλας, να προσδίδει υψηλή σταθερότητα, κατευθυντικότητα και ευχερή ατραυματική διείσδυση της βελόνας (the match-ground beveled tip provides steerability).
Βελόνα παρακέντησης και αναρροφητικής βιοψίας Chiba Biopsy Needle, διαμέτρου 22G, μήκους 15.0 cm, μιας χρήσης Να χρησιμοποιείται για διαδερμική παρακέντηση χολαγγειογραφίας και αναρροφητική βιοψία.Να διαθέτει κάνουλα και ομοαξονικό εσωτερικό στειλεό με λοξοτομημένα άκρα (beveled tip), κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) για υψηλή αντοχή χωρίς στρεβλώσεις , η εφαρμογή των λοξοτομημένων άκρων στειλεού και κάνουλας, να προσδίδει υψηλή σταθερότητα, κατευθυντικότητα και ευχερή ατραυματική διείσδυση της βελόνας (the match-ground beveled tip provides steerability).
Βελόνα παρακέντησης και αναρροφητικής βιοψίας Chiba Biopsy Needle, διαμέτρου 21 G, μήκους 20.0cm, μιας χρήσης Να χρησιμοποιείται για διαδερμική παρακέντηση χολαγγειογραφίας και αναρροφητική βιοψία.Να διαθέτει κάνουλα και ομοαξονικό εσωτερικό στειλεό με λοξοτομημένα άκρα (beveled tip), κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) για υψηλή αντοχή χωρίς στρεβλώσεις , η εφαρμογή των λοξοτομημένων άκρων στειλεού και κάνουλας, να προσδίδει υψηλή σταθερότητα, κατευθυντικότητα και ευχερή ατραυματική διείσδυση της βελόνας (the match-ground beveled tip provides steerability).
Βελόνα παρακέντησης και αναρροφητικής βιοψίας Chiba Biopsy Needle, διαμέτρου 21 G, μήκους 10.0 cm, μιας χρήσης Να χρησιμοποιείται για διαδερμική παρακέντηση χολαγγειογραφίας και αναρροφητική βιοψία.Να διαθέτει κάνουλα και ομοαξονικό εσωτερικό στειλεό με λοξοτομημένα άκρα (beveled tip), κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) για υψηλή αντοχή χωρίς στρεβλώσεις , η εφαρμογή των λοξοτομημένων άκρων στειλεού και κάνουλας, να προσδίδει υψηλή σταθερότητα, κατευθυντικότητα και ευχερή ατραυματική διείσδυση της βελόνας (the match-ground beveled tip provides steerability).
Βελόνα παρακέντησης και αναρροφητικής βιοψίας Chiba Biopsy Needle, διαμέτρου 21 G, μήκους 15.0 cm, μιας χρήσης Να χρησιμοποιείται για διαδερμική παρακέντηση χολαγγειογραφίας και αναρροφητική βιοψία.Να διαθέτει κάνουλα και ομοαξονικό εσωτερικό στειλεό με λοξοτομημένα άκρα (beveled tip), κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) για υψηλή αντοχή χωρίς στρεβλώσεις , η εφαρμογή των λοξοτομημένων άκρων στειλεού και κάνουλας, να προσδίδει υψηλή σταθερότητα, κατευθυντικότητα και ευχερή ατραυματική διείσδυση της βελόνας (the match-ground beveled tip provides steerability).
Βελόνα παρακέντησης και αναρροφητικής βιοψίας Chiba Biopsy Needle, διαμέτρου 20 G, μήκους 20.0cm, μιας χρήσης Να χρησιμοποιείται για διαδερμική παρακέντηση χολαγγειογραφίας και αναρροφητική βιοψία.Να διαθέτει κάνουλα και ομοαξονικό εσωτερικό στειλεό με λοξοτομημένα άκρα (beveled tip), κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) για υψηλή αντοχή χωρίς στρεβλώσεις , η εφαρμογή των λοξοτομημένων άκρων στειλεού και κάνουλας, να προσδίδει υψηλή σταθερότητα, κατευθυντικότητα και ευχερή ατραυματική διείσδυση της βελόνας (the match-ground beveled tip provides steerability).
Βελόνα παρακέντησης και αναρροφητικής βιοψίας Chiba Biopsy Needle, διαμέτρου 20G, μήκους 15.0 cm, μιας χρήσης Να χρησιμοποιείται για διαδερμική παρακέντηση χολαγγειογραφίας και αναρροφητική βιοψία.Να διαθέτει κάνουλα και ομοαξονικό εσωτερικό στειλεό με λοξοτομημένα άκρα (beveled tip), κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) για υψηλή αντοχή χωρίς στρεβλώσεις , η εφαρμογή των λοξοτομημένων άκρων στειλεού και κάνουλας, να προσδίδει υψηλή σταθερότητα, κατευθυντικότητα και ευχερή ατραυματική διείσδυση της βελόνας (the match-ground beveled tip provides steerability).
Βελόνα παρακέντησης και αναρροφητικής βιοψίας Chiba Biopsy Needle, διαμέτρου 20G, μήκους 10.0 cm, μιας χρήσης Να χρησιμοποιείται για διαδερμική παρακέντηση χολαγγειογραφίας και αναρροφητική βιοψία.Να διαθέτει κάνουλα και ομοαξονικό εσωτερικό στειλεό με λοξοτομημένα άκρα (beveled tip), κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) για υψηλή αντοχή χωρίς στρεβλώσεις , η εφαρμογή των λοξοτομημένων άκρων στειλεού και κάνουλας, να προσδίδει υψηλή σταθερότητα, κατευθυντικότητα και ευχερή ατραυματική διείσδυση της βελόνας (the match-ground beveled tip provides steerability).

## Φύλλο3
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .018” & .037” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 2mm - 16mm Μήκος 25mm - 450mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .018” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 2mm Μήκος 25mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .018” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 2mm Μήκος 50mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .018” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 3mm - Μήκος 50mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .018” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 3mm Μήκος 80mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .018” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 4mm Μήκος 120mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .018” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 5mm Μήκος 150mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .018” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 7mm Μήκος 150mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .018” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 9mm Μήκος 150mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .018” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 11mm Μήκος 150mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) . .037” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 5mm Μήκος 300mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .037” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 6mm Μήκος 30mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .037” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 6mm Μήκος 60mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .037” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 6mm Μήκος 120mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .037” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 6mm Μήκος 300mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .037” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 8mm Μήκος 60mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .037” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 8mm Μήκος 120mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .037” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 8mm Μήκος 300mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .037” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 10mm Μήκος 60mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .037” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 10mm Μήκος 120mm
Σπειράματα εμβολισμού αγγείων (COILS) .037” χωρίς ίνες Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χωρίς συνθετικά ινίδια. Να είναι ακτινοσκιερά, συμβατά με MRI,να είναι ικανή η προώθηση τους με φυσιολογικό ορό. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: Διάμετρος Ø 10mm Μήκος 300mm