## ΙΟΥΝΙΟΣ 2026
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ | ΤΥΠΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ | 6 | 2 | ΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ 1. Κοτυλιαίο εμφύτευμα ημισφαιρικό από κράμα τιτανίου (Ti Al6 V4) με πορώδη επικάλυψη Porocoat από μικροσφαιρίδια με μέσο άνοιγμα πόρων 250μm για ταχεία οστεοενσωμάτωση. Η σταθεροποίηση στο οστό να επιτυγχάνεται άμεσα με υπογλυφανισμό και το μεγάλο συντελεστή τριβής του Porocoat. Με σχεδιασμό ημισφαιρικό και χαμηλό προφίλ να διατίθεται για τοποθέτηση προαιρετικά με ή χωρίς βίδες. Να είναι διαθέσιμα σε διαμέτρους από 38mm έως 72mm. Επίσης να προσφέρονται βίδες από τιτάνιο για συγκράτηση της κοτύλης σε διάφορα μεγέθη.Ένθετο πολυαιθυλένιο με επεξεργασία υψηλής διακλάδωσης (highly crosslinked) που να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με το κοτυλιαίο εμφύτευμα, εσωτερική διάμετρο κατάλληλη για μεγέθη κεφαλής 22, 28, 32 και 36mm να προσφέρεται εναλλακτικά με γείσο 10 μοιρών για αυξημένη σταθερότητα στην άρθρωση, και να εφάπτεται πλήρως με το εξωτερικό μεταλλικό κέλυφος για καλύτερη κατανομή φορτίων στην κοτύλη. Να προσφέρονται επίσης και πολυαιθυλένια constrained liners με ειδικό δακτύλιο συγκράτησης της κεφαλής για περιπτώσεις χαλαρής άρθρωσης. Τα ένθετα από πολυαιθυλένιο να έχουν πάχος τουλάχιστο 6mm, και να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του γείσου διεγχειρητικά σε οποιαδήποτε θέση στην κοτύλη (ελάχιστη εξωτερική διάμετρος κοτυλιαίου εμφυτεύματος 52mm συνδυαζόμενη με τη κεφαλή των 36mm είναι απαραίτητη). Επίσης να δέχεται ένθετο ceramic-on-ceramic (από κεραμικό Biolox DELTA ) χωρίς γείσο, για κεφαλές Biolox διαμέτρου 28, 32 και 36mm. ΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ 2. Κοτυλιαίο εμφύτευμα ημισφαιρικό από κράμα τιτανίου με κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη από υπερπορώδες μέταλλο με πορωτικότητα μεγαλύτερη από 80% κατ’ όγκο με μέγεθος πόρων 300 microns 13,23 για χρήση χωρίς τσιμέντο, στερεούμενο με ενσφήνωση σε διάφορα μεγέθη από 38 mm έως 80 mm και πολλαπλές οπές για συμπληρωματική στήριξη με κοχλίες σε διάφορα μεγέθη. Επίσης να προσφέρονται βίδες από τιτάνιο για συγκράτηση της κοτύλης σε διάφορα μεγέθη.Ένθετο πολυαιθυλένιο με επεξεργασία υψηλής διακλάδωσης (highly crosslinked), που να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά σε διάφορα μεγέθη, με εξωτερική διάμετρο κατάλληλη για όλα τα μεγέθη κοτύλης που προσφέρονται, εσωτερική διάμετρο κατάλληλη για χρήση με κεφαλές 28, 32 και 36 mm τουλάχιστον, αυξανομένης της εσωτερικής διαμέτρου του ενθέτου ανάλογα με την εξωτερική διάμετρο του κοτυλιαίου εμφυτεύματος (ελάχιστη εξωτερική διάμετρος κοτυλιαίου εμφυτεύματος 52 mm συνδυαζόμενη με την κεφαλή των 36 mm είναι επιθυμητή) με ή χωρίς ανύψωση, και να διατίθεται με και χωρίς γείσο για αποφυγή πρόσκρουσης. ΜΗΡΙΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1. Στυλεός μηριαίου από κράμα τιτανίου (Forged TiAL6V) τριπλοσφηνοειδούς γεωμετρίας με συνδεόμενη κεφαλή και κώνο 12/14 , με και χωρίς κολάρο για επιλογή ανάλογα με την ποιότητα του οστού και την ανατομία του ασθενούς, με πλήρη επικάλυψη υδροξυαπατίτη και κωνική απόληξη για χρήση χωρίς τσιμέντο.Να μπορεί να μετατραπεί σε ολική ισχίου με τσιμέντο ή υβρίδιο με κεραμική κεφαλή ή υβρίδιο με μεταλλική κεφαλή διεγχειρητικά με χρήση μηριαίου στελέχους με πλήρως γυαλισμένη επιφάνεια για χρήση με τσιμέντο, διαθέσιμος σε τουλάχιστον 10 μεγέθη και 2 τουλάχιστον offset ανά μέγεθος. Επίσης να διατίθεται σε 10 τουλάχιστον μεγέθη COXA VARA και 2 τουλάχιστον μεγέθη για ΣΕΙ καθώς επίσης και short neck για αντιμετώπιση ασθενών με ειδική ανατομία. Να δέχεται κεφαλές μεταλλικές 22mm σε 2 τουλάχιστον μήκη αυχένα, ή 28-32-36mm σε 4 τουλάχιστον μήκη αυχένα και κεραμικές, τύπου DELTA, σε 28-32-36mm σε 3 τουλάχιστον μήκη αυχένα. ΜΗΡΙΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 2. Ο στυλεός να είναι τριπλοσφηνοηδούς γεωμετρίας με μειωμένη πλευρική διάσταση, λεπτή γεωμετρία και βελτιστοποιημένο μήκος με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της οστικής μάζας που αφαιρείται από τον ασθενή. Αυτά τα χαρακτηριστικά, μαζί με τα εργαλεία που επιτρέπουν την διαμόρφωση του οστού, δίνουν την δυνατότητα στον χειρουργό να εκτελέσει ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Στο κεντρικό του τμήμα να έχει επικάλυψη πορώδους, παρόμοιας δομής και ελαστικότητας με υγιές οστό ( GRIPTION ) ώστε να προσδίδει γρήγορη, σταθερή και εκτεταμένη ανάπτυξη οστού χωρίς παρεμβολή ινώδους ιστού. Ο κώνος να είναι 12/14 με κλίση αυχένα 135°. Να διατίθεται σε 13 μεγέθη STD και 13 μεγέθη OFFSET και να υπάρχει δυνατότητα επιλογής κεφαλών από χρώμιο κοβάλτιο (CoCr) ή Κεραμική (Delta Biolox). Η προτεινόμενη χειρουργική τεχνική να είναι απλή και η προετοιμασία του μηρού να γίνεται μόνο με ράσπες (χωρίς reaming). ΜΗΡΙΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 3 . Στυλεός τριπλοσφηνοηδούς γεωμετρίας με κολλάρο στη βάση του αυχένα, με μικρό μήκος (έως 120mm) για αυξημένη κεντρική σταθερότητα. Να έχει διπλή επικάλυψη πορώδους και υδροξυαπατίτη (ΗΑ) ώστε να προσδίδει γρήγορη, σταθερή και εκτεταμένη ανάπτυξη οστού χωρίς παρεμβολή ινώδη ιστού. Ο κώνος να είναι 12/14 με κλίση αυχένα 135°. Να διατίθεται σε 13 μεγέθη STD και 13 μεγέθη OFFSET και να υπάρχει δυνατότητα επιλογής κεφαλών από χρωμοκοβάλτιο (CoCr) ή Κεραμική (Delta Biolox). Η προτεινόμενη χειρουργική τεχνική να είναι απλή και η προετοιμασία του μηρού να γίνεται μόνο με ράσπες (χωρίς reaming). Η επιλογή του τύπου της κοτυλαίας πρόθεσης τύπου 1 ή 2 και των αντίστοιχων συνδυασμών με μηριαία στελέχη τύπου 1 ή 2 ή 3 γίνεται κατόπιν προεγχειρητικής αξιολόγησης του ασθενούς ωστόσο δύναται να τροποποιηθεί με βάσει τα διεγχειρητικά ευρήματα.
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ | 2 | 6 | Σύστημα ολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου για διατήρηση του αυχένα του μηριαίου, αποτελούμενο από μηριαία πρόθεση κράματος τιτανίου χωρίς κολάρο, με επικάλυψη υδροξυαπατίτη ή ισοδύναμου. Να διατίθενται τουλάχιστον σε έντεκα ( 11) μεγέθη, σε δύο (2) αυχενομηριαίες γωνίες για κάθε μέγεθος και σε δυο γεωμετρικούς τύπους. Κεφαλές μεταλλικές και κεραμικές διάφορων μεγεθών σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μήκη αυχένα. Κυπέλιο κοτύλης σε μεγέθη από 42 έως 72 mm, από κράμα τιτανίου με κατάλληλη επεξεργασία ή επικάλυψη ή επίστρωση ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών για χρήση χωρίς τσιμέντο στερεούμενο με ενσφήνωση και δυνατότητα επιπλέον στήριξης με βίδες. Να παρέχεται δυνατότητα διεγχειρητικής μετατροπής του προσανατολισμού της κοτυλιαίας πρόθεσης με χρήση ειδικού μεταλλικού ενθέτου και επίσης η δυνατότητα μετατροπής σε ισχίο διπλής κίνησης (dual mobility), με μεταλλικό ένθετο και αντίστοιχο πολυαιθυλένιο υψηλής διακλάδωσης (highly crosslinked) με αντιοξειδωτικό παράγοντα. Να επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση των παραπάνω ενθέτων. Να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης κεφαλής διαμέτρου 36 mm από μέγεθος κοτυλιαίας πρόθεσης τουλάχιστον 50mm και άνω. Το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα εμφύτευσης με ειδικά εργαλεία οπίσθιας προσπέλασης ελαχίστης επεμβατικότητας (MIS) και να διαθέτει οδηγούς παρεκτόπισης μαλακών μορίων.
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ | 10 | 3 | ΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ 1. Κυπέλλιο κοτύλης για χρήση χωρίς τσιμέντο κατασκευασμένο από πορώδες μέταλλο, ισοελαστικό με το οστούν, πορώδους δομής άνω των 70% με μικροδομή και μακροδομή, σφαιρικής γεωμετρίας, αυτοενσφηνούμενη, με ή χωρίς οπές για χρήση βιδών, διαθέσιμο σε πλήρη σειρά μεγεθών από 44mm έως 70 mm τουλάχιστον. Κεραμικές κεφαλές 28, 32 και 36 χιλιοστά σε τουλάχιστον τέσσερα (4) ύψη.Πολυαιθυλένια υψηλής διακλάδωσης (highly cross-linked) με προσθήκη ενσωματωμένου κατάλληλου αντιοξειδωτικού παράγοντα, εξαιρετικά χαμηλής φθοράς, διαμέτρου 28 και 32 χιλιοστών και διαμέτρου 36 χιλιοστών διαθέσιμα από 50 χιλιοστά εξωτερικής διαμέτρου κοτύλης. ΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ 2. Κοτύλη από κράμα τιτανίου για χρήση χωρίς τσιμέντο, ημισφαιρική, με επικάλυψη από υπερπορώδες τιτάνιο σε μεγέθη από 42 έως 70mm τουλάχιστον, η οποία να διαθέτει οπές για χρήση βιδών και ειδικό κλειδούμενο μεταλλικό ένθετο για μετατροπή σε κοτύλη διπλής κινητικότητας.Να δέχεται αντίστοιχο πολυαιθυλένιο διπλής κίνησης υψηλής διακλάδωσης με ειδική επεξεργασία και προσθήκη κατάλληλου αντιοξειδωτικού παράγοντα, Βιταμίνης-Ε ή παρόμοιας τεχνολογίας και να συνδυάζεται με κεφαλή κεραμική 28mm Biolox Delta ή αντίστοιχο διαθέσιμη σε τέσσερα (4) τουλάχιστον ύψη αυχένα. Μηριαία πρόθεση μικρού μήκους για διατήρηση του αυχένα του μηριαίου, κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου για χρήση χωρίς τσιμέντο, με διπλή επικάλυψη πλάσματος τιτανίου και ειδικό φιλμ υδροξυαπατίτη στο άνω τριτημόριο, τραπεζοειδούς γεωμετρίας σε μετωπιαίο και οβελιαίο επίπεδο, με βελτιωμένη σχεδίαση αυχένα, για αυξημένο εύρος κίνησης. Οι στυλεοί να προσφέρονται σε τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) μεγέθη και δύο (2) offset ανά μέγεθος.Να διατίθενται επιπρόσθετα μεταλλικοί δακτύλιοι στήριξης κοτύλης, ειδικής σχεδίασης πρόθεση πολυαιθυλενίου για τοποθέτηση με τσιμέντο εντός του μεταλλικού κλωβού και βίδες τιτανίου για στήριξη της κοτύλης και του κλωβού διαμέτρου 6,5mm διαθέσιμες σε τουλάχιστον οχτώ (8) μήκη. Η επιλογή του τύπου της κοτυλαίας πρόθεσης τύπου 1 ή 2 γίνεται κατόπιν προεγχειρητικής αξιολόγησης του ασθενούς ωστόσο δύναται να τροποποιηθεί με βάσει τα διεγχειρητικά ευρήματα.
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ | 18 | 7 | Σύστημα ολικής Αρθροπλαστικής γόνατος που να αποτελείται από μηριαία πρόθεση ανατομική ενιαίας ακτίνας τύπου medial pivot ή ισοδύναμου σε 8 (οκτώ) μεγέθη, κνημιαία πρόθεση ανατομική αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση σε δύο τύπους α) monoblock και β) τμηματική επιδεχόμενη στυλεό και ένθετο πολυαιθυλενίου σε τουλάχιστον 6 (έξι) ύψη και σε τουλάχιστον τρεις τύπους όπως τύπου medial pivot, CS, CR. Να περιλαμβάνονται προθέσεις επιγονατίδος, στυλεοί κνήμης και προσθήκες κνημιαίας πρόθεσης, συμβατές με τις προσφερόμενες ολικές. Να περιλαμβάνονται επίσης τσιμέντο , μπωλ ανάδευσης σε κενό αέρος , σύστημα πλύσης και λάμες πριονιών σε διάφορες διαστάσεις, σχήματα και μεγέθη, αποστειρωμένες με διαβάθμιση μήκους για πριόνια τύπου micro-aire ή ισοδύναμου. Τέλος το σύστημα να μπορεί να συνεργάζεται με σύστημα διεγχειρητικής πλοήγησης και επαυξημένης πραγματικότητας για τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας.
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ | 3 | 5 | Μηριαία πρόθεση ανατομική, διαθέσιμη σε τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) μεγέθη διαφορετικών ανατομικών χαρακτηριστικών και δύο (2) γεωμετρίες σώματος για επιλογή διεγχειρητικά και κνημιαία πρόθεση ανατομική, που να επιδέχεται στυλεό, διαθέσιμη σε τουλάχιστον εννέα (9) μεγέθη διαφορετικών ανατομικών χαρακτηριστικών, συμβατή με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση για χρήση με τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου με επεξεργασία υψηλής διασταύρωσης (highly crosslinked) και προσθήκη ενσωματωμένου κατάλληλου αντιοξειδωτικού παράγοντα εξαιρετικά χαμηλής φθοράς, διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον έξι (6) ύψη αυξανόμενα ανά 1 χιλιοστό για επιλογή διεγχειρητικά βάσει της ανατομίας του ασθενούς, με κίνηση τύπου medial pivot. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται λάμα πριονιού, προθέσεις επιγονατίδας, στυλεοί κνήμης, γυαλισμένοι για χρήση χωρίς ή με τσιμέντο διαθέσιμοι σε διαφορετικά μήκη έως 200mm και διαμέτρους από 10mm έως 24mm τουλάχιστον, ευθύς και με εκφυγή (offset).
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ | 6 | 2 | Αρθροπλαστική Ώμου Ανάστροφη χωρίς τσιμέντο ή υβρίδιο. Να διαθέτει στειλεούς καθήλωσης σε επτά τουλάχιστον μεγέθη, με και χωρίς ακρυλική κονία, με δυνατότητα σταθεροποίησης του στειλεού με περιφερικούς κοχλίες (interlocking) ή και τσιμέντου, συνδυαζόμενα με ειδικό πλέγμα τιτανίου, συγκράτησης των βραχιονίων ογκωμάτων σε τουλάχιστον τρία μεγέθη, το οποίο να προσαρμόζεται στους στειλεούς, με ή χωρίς τη χρήση μοσχεύματος, καθώς και ειδικά ράμματα για περιστατικά τραύματος, προσαρμοζόμενα σε ειδική υποδοχή των στειλεών. Να περιλαμβάνονται: 1) κλειδούμενες βίδες τιτανίου καθήλωσης εμφυτευμάτων αρθροπλαστικών διαμέτρου 4,5mm από 15 έως 40mm, 2) βίδες τιτανίου καθήλωσης εμφυτευμάτων αρθροπλαστικών διαμέτρου 4,5mm από 15 έως 40mm, 3) ειδικό πλέγμα τιτανίου, συγκράτησης των βραχιονίων ογκωμάτων, το οποίο να προσαρμόζεται σε στειλεούς βραχιονίου, με ή χωρίς τη χρήση μοσχεύματος, σε τουλάχιστον τρία μεγέθη, 4) ειδικά ράμματα για χρήση σε αρθροπλαστική ώμου, τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου με χρωματική κωδικοποίηση, προσαρμοζόμενα σε ειδική υποδοχή των στειλεών.