
                                                 TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. Ποδιές Ακτινοπροστασίας –ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, για χρήση σε ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ και ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ . 

1. Η ποδιά θα πρέπει να είναι εμπροσθιας κάλυψης με ισοδύναμη θωράκιση μολύβδου 0.50 mmPb σε όλη την πρόσθια επιφάνεια. 
2. Μέγιστη αποδεκτή επιφανειακή πυκνότητα (βάρος) υλικού είναι ιση ή μικροτερη απο 5.70kg/m2 σε 0.50mmPb ισοδυνάμου μολύβδου για το προσφερόμενο υλικό κατασκευής. (Να κατατεθεί πιστοποιητικό Επιφανειακής πυκνότητας υλικού από τον κατασκευαστή). 
3. Το υλικό κατασκευής να έχει ισοδύναμη απορροφητικότητα ακτινοβολίας >99.0% στα 50 kV, >97% στα 90kV και >95% στα 120 kV σε 0.50mmPb (Να κατατεθεί πιστοποιητικό Ισοδύναμης Απορροφητικότητας του Υλικού από τον κατασκευαστή) 
4. Η απορροφητικότητά τους να είναι ελεγμένη με την μέθοδο Broad beam geometry (BBG) ή Modified Broad Beam Geometry (BBG*). Να κατατεθει το TEST REPORT έγκριτου εργαστηρίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
5. Η εμπρόσθια κάλυψη με θωράκιση 0.50mmPb στο εμπρόσθιο μέρος πρέπει να είναι πλήρης. Να προσαρμόζονται στο σώμα του χρήστη με πλαινά Velcro χιαστί στο πλάι εμπρός. 
6. Η ποδιια εκτος απο ακτινολογους να μπορει να χρησιμοποιηθει και σε επεμβατικές πραξεις στο χειρουργείο, και να μπορει να αφαιρεθεί κατα την διαρκεια χειρουργειων, χωρίς να επηρεαστεί η αποστείρωση του χρήστη. (Drop off type) (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ)
7. Να προσφερθούν όλα τα μεγέθη προς επιλογή από το νοσοκομείο με διαστάσεις βάσει τη σωματική διάπλαση των χρηστών. (small, medium, large κτλ) με τις αντίστοιχες τιμές τους. 
8. Οι ποδιές ακτινοπροστασίας θα πρέπει να παραδοθούν εξατομικευμένες στην σωματική διάπλαση των χρηστών όπως θα ζητηθούν από το νοσοκομείο. 
9. Η επικάλυψη της ποδιάς να είναι από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται με κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά του νοσοκομείου. Να υπάρχουν οδηγίες καθαρισμού στα Ελληνικά. 
10. O Προμηθευτής να διαθέτει ISO 9001: 2015 ή και ISO 13485: 2016.με πεδίο εφαρμογής την ακτινοπροστασία. 
11. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001: 2015 ή και ISO 13485: 2016. 

12. Το είδος να διαθέτει CE. όπως απαιτείται για προϊόντα ακτινοπροστασίας με βάσει τις τελευταίες οδηγίες της ΕΕ (Reg. EU/2016/425/Module D) 
13. Ο κατασκευαστής να διαθέτει Πιστοποιητικό συμμόρφωσης στην οδηγία Reg.(EU)/2016/425/Module B. 
14. Κάθε ποδιά να διαθέτει την Ειδική Ταυτότητα του είδους , είτε ενσωματωμένη στο εσωτερικό μέρος του, ή/και σε ηλεκτρονική μορφή (microchip, ή RFID) που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο : 

 



a. Tα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας και την χώρα προέλευσης. 
b. Το υλικό κατασκευής, αν πρόκειται για Μολυβδούχο, κράμα μολυβδουχου με μή μολυβδούχο υλικό, ή υλικό απαλλαγμένο μολύβδου (LEAD FREE)) 
c. Τα στοιχεία του Προμηθευτή. 
d. Τον σειριακό αριθμό του προιόντος. 
e. Πιστοποιήσεις (CE κλπ). 

15. Να παρέχεται εγγύηση 3 έτη. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 700 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ!!!!!






                                                 Β. Κολάρο Ακτινοπροστασίας Θυρεοειδούς : 

1. Τα κολάρα θυρεοειδούς να προσφέρουν προιστασία 0.50mmPb ισοδυνάμου μολύβδου. 
2. Να είναι κατασκευασμένα με πατούρα ώστε να καλύπτει περιμετρικά επαρκώς το λαιμό του χρήστη και να εκτείνονται προς τα κάτω στο στέρνο τουλάχιστον 12cm από το τέλος της πατούρας ώστε να καλύπτει επαρκώς το άνω όριο της ακτινοπροστατευτικής ποδιάς. 
3. Το υλικό κατασκευής να είναι μολυβδούχο 
4. Κάθε κολάρο να διαθέτει την Ειδική Ταυτότητα του είδους , είτε ενσωματωμένη στο εσωτερικό μέρος του, ή/και σε ηλεκτρονική μορφή (microchip, ή RFID) που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο : 
a. Tα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας και την χώρα προέλευσης. 
b. Το υλικό κατασκευής, 
c. Τα στοιχεία του Προμηθευτή. 
d. Τον σειριακό αριθμό του προιόντος. 
e. Πιστοποιήσεις (CE κλπ). 

5. Να προσφερθεί σε κανονικό μέγεθος ενηλίκων με προσαρμογή στο λαιμό του χρήστη με ρυθμιζόμενο VELCRO. 
6. Η επικάλυψη του κολάρου να είναι από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται με κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά του νοσοκομείου. 
7. O Προμηθευτής να διαθέτει ISO 9001: 2015 με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση και εμπορία ειδών ακτινοπροστασίας. 
8. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001: 2015 ή και ISO 13485: 2016 με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή ειδών ατομικής ακτινοπροστασίας 
9. Το είδος να διαθέτει CE. όπως απαιτείται για προϊόντα ακτινοπροστασίας με βάσει τις τελευταίες οδηγίες της ΕΕ (Reg. EU/2016/425/Module D) 
10. Ο κατασκευαστής να διαθέτει Πιστοποιητικό συμμόρφωσης στην οδηγία Reg.(EU)/2016/425/Module B.
11. Να παρέχεται εγγύηση 3 έτη. 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 80 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ!!!!!!




