

 TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ποδιές Ακτινοπροστασίας τύπου “ΠΑΛΤΟ”. 


1. Η ποδιά θα πρέπει να καινουρια αμεταχειριστη, περιμετρικής κάλυψης τυπου παλτο, με ισοδύναμη θωράκιση μολύβδου 0.50 mmPb σε όλη την πρόσθια επιφάνεια και 0.25 mmPb στην οπίσθια. 
2. Η θωράκιση 0.50mmPb στο εμπρόσθιο μέρος πρέπει να είναι πλήρης και η κάλυψη να είναι αποδεδειγμένα από μασχάλη σε μασχάλη. 
3. Το υλικό κατασκευής των ποδιών να ειναι από εύκαμπτο μολυβδούχο ή μη μολυβδουχο υλικό το βαρος του οποίου να μην υπερβαινει τα 5.70 kgr/m2 στα 0.50mmPb και τα 2.85Kgr/m2 στα 0.25mmPb. (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ). 
4. Η ισοδύναμη απορροφητικότητα ακτινοβολίας του υλικού στα 0.50mmPb να είναι >99% στα 50 kV, >97% στα 90kV και >94% στα 120 kV για το προσφερόμενο υλικό κατασκευής και να κατατεθεί πιστοποιητικό Ισοδύναμης Απορροφητικότητας από τον κατασκευαστή. 
5. Να προσκομισθεί εκθεση επιφανειακής πυκνότητας και απορροφητικότητας των υλικών απο έγκριτο εργαστηριο της ημεδαπής ή της αλλοδαπης (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ). 
6. Να διαθέτουν ειδική φαρδιά εξωτερική ελαστική ζώνη, η οποία να παρέχει ιδιαίτερη στήριξη στην οσφυϊκή χώρα του χρήστη κατά την διάρκεια πολύωρων επεμβάσεων. 
7. Να προσφερθούν όλα τα μεγέθη απο: X-small, Small, Medium, Large & X-Large, σε ενιαία τιμή, προς επιλογή από το νοσοκομείο με διαστάσεις 
8. Να δοθούν τιμές ποδιών για ειδικές κατασκευές (υπερμεγέθη) οι διαστάσεις των οποίων υπερβαινουν το μέγεθος X-Large. ( π.χ. 2XL, 3XL, 4XL) 
9. Οι ποδιές ακτινοπροστασίας θα πρέπει να παραδοθούν εξατομικευμένες στην σωματική διάπλαση των χρηστών όπως θα ζητηθούν από το νοσοκομείο. 
10. Η επικαλυψη της ποδιάς να είναι από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται με κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά του νοσοκομείου. Να υπάρχουν οδηγίες καθαρισμού στα Ελληνικά. 
11. Κάθε ποδιά να διαθέτει την Ειδική Ταυτότητα του είδους , ενσωματωμένη στο εσωτερικό μέρος του που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο : 

a. Tα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας και την χώρα προέλευσης. 
b. Το υλικό κατασκευής: αν πρόκειται για Μολυβδούχο, κράμα μολυβδουχου με μή μολυβδούχο υλικό (Χ-Light), ή υλικό απαλλαγμένο μολύβδου (LEAD FREE)) 
c. Τα στοιχεία του Προμηθευτή. 
d. Προστασία σε ισοδυνάμου μολύβδου (πχ. 0.50mmPb, 0.35mmPb ή συνδιασμό σε mmPb) 
e. Τον σειριακό αριθμό του προϊόντος, πιστοποιήσεις CE κλπ. 

12. Προμηθευτής να διαθέτει ISO 9001: 2015 ή και ISO 13485: 2016. με πεδίο εφαρμογής την ακτινοπροστασία.(ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ) 

13. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή ειδών ατομικής ακτινοπροστασίας, καθώς και ISO 14001: 2015 
14. Το είδος να διαθέτει CE. όπως απαιτείται για προϊόντα ακτινοπροστασίας με βάσει τις τελευταίες οδηγίες της ΕΕ (Reg. EU/2016/425/Module D) 
15. Ο κατασκευαστής να διαθέτει Πιστοποιητικό συμμόρφωσης στην οδηγία της ΕΕ (Reg.EU/2016/425/Module B). 
16. Να παρέχεται εγγύηση για 2 έτη. 
17. Να κατατεθεί Φύλλο Συμμόρφωσης (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 700 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ!!!!!

